| 附件1： | 宫腔电切内窥镜及附件项目招标需求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |  |
| （一） | 宫腔电切内窥镜及附件 |  |
| 1 | 内窥镜视向角12°，视场角不小于50° |  |
| 2 | 工作长度≥300mm，插入部外径≤2.9mm |  |
| 3 | 耐高温高压消毒，低温等离子灭菌，镜体密封性好。内窥镜外径≤7.5mm。 |  |
| 4 | 外鞘插入部前方具有绝缘陶瓷喙，该陶瓷头伸出部分长度≥11mm， |  |
| 5 | 外鞘水阀可360°旋转 |  |
| 6 | 内鞘工作长度224mm, 外径≤6.0mm |  |
| 7 | 操作手环采用钛合金材料，使用寿命比注塑材料更长，杜绝老化断裂，钛合金比不锈钢更轻便，使用手感更好 |  |
| （二） | 能量系统 |  |
| 1 | 与电切镜及电极配合使用，用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。可在生理盐水介质里产生的等离子动力来切割组织或用汽化脉冲来凝固组织。 |  |
| 2 | 对人体组织进行双极切割和凝血，适用于外科开放手术和腔镜手术中对软组织具有切割模式及凝血模式。 |  |
| 3 | 主机具有独立的双极凝切输出接口 |  |
| 4 | 工作频率：大于300Khz |  |
| 5 | 切割模式下：输出功率不低于 200 W，凝血模式下：输出功率不低于120W |  |
| 6 | 主机具有独立的等离子输出接口，输出模式：等离子电切不少于4种，电凝模式不少于3种 |  |
| 7 | 主要安全指标符合国家标准:高频漏电流不超过200 mA，低频漏电流:对地<1mA;外壳<20UA;患者<20uA |  |
| 8 | 符合GB9706.19-2000《医用电气设备第2部分:内窥镜设备安全专用要求》 符合GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分:安全通用要求》 |  |
| 9 | 全彩色液晶控制屏，不小于6寸，有触摸显示功能 |  |
| 10 | 控制屏显示包含且不限于以下：主机工作时间、电极安装状态、切凝的模式、功率、工作声音大小调节等图形、字母和数字的内容显示 |  |
| 11 | 防电击安全等级：I类CF型，是具有对除颤放电效应防护的高频电子设备。 |  |
| 12 | 脚踏开关：脚踏开关为切换电切和电凝工作模式。电切模式和电凝模式为2种频率提示声且音量大小可调 |  |
| 13 | 脚踏开关：防水不低于防浸型(IPX8)级,具有内部电气密封性 |  |
| 二 | 配置清单 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 内窥镜 | 1把 |
| 2 | 操作器 | 1把 |
| 3 | 外鞘 | 1把 |
| 4 | 内鞘（含闭孔器) | 1把 |
| 5 | 手术电极 | 10把 |
| 6 | 高频连接线 | 1根 |
| 7 | 专用内窥镜消毒盒 | 1个 |
| 基础项 | 响应文件中以上技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |
| 三 | 商务条款 |  |
| （一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |
| （二） | 质保期：五年 |  |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |  |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |  |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |  |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |  |
| 四 | 评审规则（总分10） |  |
| 评分点 | 评分细则 | 分值 |
| （一）价格评分（3分） |  |  |
| 评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分 | 3 |
| （二）技术评分（4分） |  |  |
| 投标人完全满足招标文件“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。 |  |  |
| 1 | 视场角50°得基础上每增加10°得0.5分，以此类推本项最高1分。 评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书或产品配置技术参数确认函并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。 | 1 |
| 2 | 对人体组织进行双极切割和凝血，适用于外科开放手术和腔镜手术中对软组织具有切割模式及凝血模式。切割≥2种模式（满足得0.5分）凝血≥2种模式（满足得0.5分）。 评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书或产品配置技术参数确认函并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。 | 1 |
| 3 | 切割模式下：输出功率＞200 W(满足得0.5分)，凝血模式下：输出功率＞120W(满足得0.5分 评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书或产品配置技术参数确认函并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。 | 1 |
| 4 | 全触摸彩色液晶控制屏，尺寸>6寸显示屏有触摸显示功能得1分。 评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书或产品配置技术参数确认函并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。 | 1 |
| （三）商务评分（3分） |  |  |
| 5 | 售后服务：承诺在仪器设备出现故障时到现场维修时间6小时以内包含6小时得1分、7-18小时以内包含18小时得0.5分。 评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函作证，不符合要求者不得分。 | 1 |
| 6 | 售后服务：质保期6年得1分，7年及7年以上得2分。 评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函作证，不符合要求者不得分。 | 2 |
| 基础项 | 响应文件中以上商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |