| 附件1： | 言认知评估训练与沟通仪项目招标需求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |
| （一） | 语言认知评估训练与沟通仪 |
| 1 | 认知康复模块： |
| 1.1 | 认知评估：具有视指图、听指图、听指数字、听指计算、事件推理、自发语言。 |
| 1.2 | 训练模块：训练模块≥5种训练类型，≥35种训练游戏种类。 |
| 2 | 言语康复模块： |
| 2.1 | 管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料功能； |
| 2.2 | 评估筛查功能：具备听检查、视检查、语音检查和口语表达检查部分； |
| 2.3 | 康复内容：具备听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台部分。 |
| 2.4 | 康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍等语言障碍疾病提供康复训练建议≥11种，可选择相应的康复建议进行康复训练。 |
| 配置1 | 超短波治疗仪 |
| 1 | 工作频率：40.68MHz，允许偏差±1.5%。 |
| 2 | 最大输出功率：≥200W，允许偏差±20%。 |
| 3 | 输入功率：≤1100VA |
| 4 | 治疗时间：10分，15分，20分，25分，30分钟五档可调。各档误差+10%。 |
| 5 | 输出模式：分为连续、脉冲、断续3种； |
| 6 | 脉冲调制频率分：疏波70Hz、密波350Hz二档，允许偏差±10%。 |
| 7 | 输出强度：≥5档可选 |
| 8 | 工作制：连续工作4h。 |
| 配置2 | 五官超短波治疗仪 |
| 1 | 工作频率：(27.12～40.68)MHz，允差±1.5%。 |
| 2 | 输出功率：(0～50)W，≥4档可调，允差±20%。 |
| 3 | 治疗时间：(0～30)分钟,可调，预热时间≤2min |
| 4 | 工作制：连续工作4h。 |
| 5 | 设备具有自动预热、自动报警、声光提示，自动切断治疗输出； |
| 二 | 配置清单 |
| （一） | 语言认知评估训练与沟通仪 |
| 1 | 主机 2套 |
| 2 | 熔断器8个 |
| 3 | 三芯电源线4根 |
| （二） | 超短波治疗仪 |
| 1 | 主机 2台 |
| 2 | 电极板4对 |
| （三） | 五官超短波治疗仪 |
| 1 | 主机2台 |
| 2 | 电极板12片 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |
| 三 | 商务条款 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| （二） | 质保期：三年 |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修时提供备用机。 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |