## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动台阶仪 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 2 | HMDS真空系统预处理系统 | 1 | 套 | / |
| 3 | 防爆冰箱 | 1 | 台 | / |
| 4 | 尘埃粒子计数器 | 2 | 台 | / |
| 5 | 温湿度计 | 3 | 台 | / |
| 6 | 手动四探针测试仪 | 1 | 台 | / |

## 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半自动台阶仪 | （一）用途： 用于金属膜层的膜厚测量。 （二）设备基本指标要求 - 1、主机结构：一体式台阶仪（非台式），设备主体花岗岩龙门架结构，低热膨胀，低重心，自隔震。具备最佳的测量稳定性和设备稳定、耐用性； - 2、测量方式：采用直动式探针检测结构，无中间机械传动环节，具有可靠稳定的高重复性； - 3、台阶高度重复性：≤0.6nm（1μm的标准台阶重复测量30次标准偏差）； - 4、单次最大扫描长度：≥55mm（不拼接）； - 5、垂直方向的扫描范围：≥80μm； - 6、测试垂直分辨率：≤0.1nm（满量程）； - 7、样品台运动方式：（X/Y），旋转（RZ）电动控制，XY移动载物台行程，X≥160mm行程,Y≥160mm行程；样品台直径尺寸：≥305mm； - 8、平台吸附方式：真空吸附； - 9、XY样品台重复性：≤±5μm； - 10、Z轴样品台行程：≥10mm； - 11、探针压力：最小压力≤0.8 mg，最大压力≥45mg，能精确控制探针压力，保证在不同力下不破坏样品； - 12、载物台可装载晶圆尺寸：≥305mm； - 13、单次扫描最大采集点数：≥1,800,000； - 14、单次扫描速度：5um/s - 50um/s； 15、线性位移传感器（LVDT）：仪器配置至少一个高性能的线性位移传感器（LVDT）,保证仪器稳定性，数据重复性和可靠性。 |
| 2 | HMDS真空系统预处理系统 | （一）用途： 改善光刻胶与基板的黏合性，降低 HMDS 处理后的基板接触角，减少光刻胶用量。 （二）设备基本指标要求 - 1、控制界面：采用PLC 搭配7寸触摸屏控制系统； - 2、控制模块：作为系统核心，能够精准控制各个模块的动作和时序； - 3、内胆材质：选用316L不锈钢材料制作； - 4、密封装置：密封条采用高温硅胶制作； - 5、加热装置：加热器采用 SUS304被覆无尘化 SHEATHED HEATER； - 6、控温：控温范围为 RT+10℃ - 200℃，温度分辨率达到 ≤0.2℃，温度波动度≤±1.5℃； - 7、底部结构：配备万向移动福马一体承重脚轮； - 8、温度传感器精度：精度达到 ≤±1%， |
| 3 | 防爆冰箱 | - （一）用途 - 用于低温存储。 （二）设备基本指标要求 - 1、温度范围：-10°C～-30°C可调节； - 2、微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃； - 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警； - 4、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； - 5、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g； - 6、内藏式蒸发器设计，不锈钢内胆，制冷快，门衬采用防静电材质，安全防护，永不生锈，防腐可靠，易于清洁； - 7、具有中国防爆认证、欧盟ATEX防爆认证； - 8、温度均匀性：全温区温度均匀性≤±5℃。 |
| 4 | 尘埃粒子计数器 | - （一）用途 - 用于检测无尘室车间空气洁净度 （二）设备基本指标要求 - 1、检测范围：100级～30万级； - 2、检测周期：1min～15min(15档）； - 3、存储：大容量储存器，最多可存储≥26万条数据；存储数据可换算成m³和ft³； - 4、报警显示：可任意选择通道报警显示； - 5、自净时间：≤10min； - 6、按95%置信度（UCL）计算且数据报告； - 7、显示：≥480×320高分辨率大屏幕彩色液晶显示； - 8、工作环境：温度0～35℃，相对湿度≤75%； 9、电源：锂电池，连续工作测量8个小时以上；USB充电； |
| 5 | 温湿度计 | - （一）用途 - 用于测试洁净室的温湿度，以数字形式显示室内的温湿度。 （二）设备基本指标要求 - 1、测量范围： 温度：-20～60℃ 湿度：0～100%RH； - 2、分辨率： 温度：± 0.1℃ 湿度：1%RH； - 3、测量精度： 温度：±0.3℃ 湿度：±3%RH； - 4、工作环境：温度：0～50℃；湿度：＜85%RH； - 5、显示功能：温度/湿度同时显示； 6、电源：3.7V 锂电池； |
| 6 | 手动四探针测试仪 | - （一）用途 - 用于半导体材料电阻性能测试。 （二）设备基本指标要求 - 1、测量范围：电阻率：10-5～105 Ω.cm(可扩展)；方块电阻：10-4～106 Ω/□(可扩展)；电导率：10-5～105s/cm；电阻：10-5～105 Ω； - 2、可测晶片直径：140mmX150mm；200mmX200mm；400mmX500mm； - 3、可测晶片厚度：≤3mm - 4、恒流源：电流量程分为1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA六档，各档电流连续可调； 5、数字电压表：量程及表示形式000.00～199.99 mV；分辨力：10μV；输入阻抗＞1000MΩ；精度：±0.1% ；显示：四位半红色发光管数字显示；极性、超量程自动显示； |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。