## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面自动匀胶机 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 2 | 全封闭桌面显影机 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 3 | 烤胶机 | 2 | 套 | / |
| 4 | 通风橱 | 1 | 套 | / |
| 5 | 通风橱 | 1 | 套 | / |

## 二、技术要求

一、设备需满足的测试功能要求

匀胶、烤胶和显影是光刻工艺中的核心步骤，广泛应用于半导体制造、微电子器件加工、MEMS（微机电系统）和光电子器件等领域。

匀胶工艺是将光刻胶（光敏材料）均匀涂覆在基片（如硅片、玻璃等）表面，形成一层厚度可控的薄膜。其作用是通过高速旋转使光刻胶在离心力作用下均匀铺展，确保胶层厚度一致，通过调节转速、胶液粘度和涂布时间，精确控制胶层厚度，减少气泡、针孔等缺陷，为后续曝光和显影奠定基础。

烤胶工艺是通过加热固化光刻胶，去除溶剂并稳定胶层结构。分前烘和后烘，前烘即在匀胶后进行，通过加热蒸发光刻胶中的溶剂，提高胶层粘附性和机械强度，避免后续曝光时胶层因溶剂残留导致图像模糊或显影异常。后烘是在曝光后进行，通过加热促进光化学反应，增强曝光区域的溶解度差异，优化显影后的图形分辨率和侧壁形貌。

显影工艺通过化学溶液溶解曝光后的可溶区域，将掩膜版上的图形转移到光刻胶上，通过控制显影时间、浓度和温度直接影响线条宽度、侧壁陡直度和图形保真度。

以上工艺设备使用时因溶剂挥发易产生污染，需在通风良好的环境中使用，需配置通风柜以保证操作人员安全健康及实验室环境不受污染。

- 主要参数

（一）桌面自动匀胶机（核心设备）

- 匀胶模块

  - 高精度伺服电机驱动，高精度、高重复性；

  - 工业机设计，PLC 控制，7英寸全彩触屏操作；

  - HDPE内腔，耐溶剂PC透明盖；

  - 适用基片尺寸：＜10mm的碎片至最大8英寸圆形底物；

  - 匀胶转速范围：100-6000rpm；

  - 转速可调精度:1rpm；

  - 转速精准度：＜±1rpm；

  - 加速度可调范围：100-30000rpm/s；

  - 支持正反转功能，转速范围：-5000rpm~5000rpm；

  - 匀胶均匀性：片内≤±3%，片间≤±3%；

  - 工艺时间设定：0-3000s/step；

  - 时间设置精度：0.1s；

  - 支持单步、多步运行；

  - 工艺参数设置：支持存储100组工艺程序，每组可设100步工艺步骤；

  - 载物盘配置：满足8英寸晶圆匀胶使用；

  - 载物盘材质：非金属耐腐蚀材质。

- 自动供胶模块

  - 自动升降摆臂，支持中心点胶及动态点胶；

  - 摆臂摆动角度范围：腔体内摆动范围≥15°；

  - 供胶管路：2路；

  - 供胶方式：两路自动供胶 ；

  - 防漏液回吸功能：有回吸药液阀调节；

  - 供胶流量调节：调压阀+节流阀。

- 自动去边模块

  - 自动升降摆臂，去边范围可调节；

  - 去边距离：1-3mm；

  - 去边精度：＜±1mm；

  - 防漏液回吸功能：有回吸药液阀调节；

  - 去边液供应方式：压力罐供液；

  - 出液流量调节：调压阀+节流阀。

- 背洗模块

  - 背洗角度、出液方向可调节；

  - 去边适用基片尺寸：满足8英寸晶圆使用；

  - 供液方式：压力罐供液；

  - 出液流量调节：调压阀+节流阀。

- 全封闭桌面显影机（核心设备）

- 显影腔体及电机模块

  - 全封闭式显影腔体，可接腔体抽风；

  - 内腔材质：不锈钢镀特氟龙；

  - 真空防进液：腔体防进液结构设计，内置真空过滤器；

  - 真空压力调节：最大负压-0.85MPa；

  - 适用基片尺寸：满足8英寸晶圆显影使用；

  - 转速范围：100-2000rpm；

  - 转速可调精度:1rpm；

  - 转速精准度：＜±1rpm；

  - 加速度可调范围：100-5000rpm/s；

  - 支持正反转功能，转速范围：-3000rpm~3000rpm；

  - 工艺时间设定：0-3000s/step；

  - 时间设置精度：0.1s；

  - 支持单步、多步运行；

  - 工艺参数设置：支持存储100组工艺程序，每组可设100步工艺步骤；

  - 载物盘配置：满足8英寸晶圆显影使用；

  - 载物盘材质：非金属耐腐蚀材质。

- 自动摆臂模块

  - 腔内自动摆臂，三管路配置（显影液*1+纯水*1+氮气*1）；

  - 出液喷嘴形式：柱状、扇形可更换；

  - 供液方式：压力罐供液；

  - 出液流量调节：调压阀+节流阀；

  - 防漏液回吸功能：有回吸药液阀调节。

- 烤胶机

- 加热面板尺寸：≥200mm*200mm；

- 加热面板材质：硬质阳极氧化铝耐腐蚀面板；

- 控温范围：室温-300℃；

- 温度分辨率：0.1℃；

- 控温精度：≤±1℃；

- 温度均匀性：≤±2%；

- 线性升温功能：升温速率1-10℃/min；

- 单步工作时长：＞60min；

- 时间分辨率：0.1s；

- 顶针调节距离：0-30mm（适配直径大于40mm的圆形基片）；

- 气氛保护功能：有，可接氮气，流量可调节；

- 烘烤程序设置：可存储100组烤胶配方，每组最大30个加热阶段。

（四）通风橱

- 规格尺寸：≥2000*1000*2200mm；

- 材质：PP聚丙烯；

- 风速要求：面风速不低于0.4m/sec；

- 低噪静音风机，带FFU过滤。

（五）通风橱

- 规格尺寸：≥1600*1000*2200mm；

- 材质：PP聚丙烯；

- 风速要求：面风速不低于0.4m/sec；

4、低噪静音风机，带FFU过滤。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。