| 附件1： | 半导体激光治疗仪项目采购需求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 技术参数/服务需求 | 备注 |
| 一 | 半导体激光治疗仪 | 2台 |
| 1 | 推车式可移动主机，配带锁脚轮； |  |
| 2 | 激光波长：810nm 、660nm 双波长； |  |
| 3 | 激光介质：GaAlAs (砷铝镓) ，非 LED 发光二极管； |  |
| 4 | 双路输出，有点和面两种不同治疗面积的治疗头； |  |
| 5 | 双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人； |  |
| 6 | 治疗头最大输出光功率：点治疗头≥500mW，面治疗头≥2400mW |  |
| 7 | 治疗头出口光斑：点治疗头Ø≤10mm，面治疗头≥6200mm2 |  |
| 8 | 治疗头调节支臂：阻尼式，臂长≥80 厘米，方便临床操作； |  |
| 9 | 输出控制模式：双路治疗头均具有连续、间歇、振荡 3 种输出控制模式； |  |
| 10 | 振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化； |  |
| 11 | 振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间； |  |
| 12 | 光功率调节功能：双路均可在 0~最大值之间连续调节； |  |
| 13 | 治疗时间控制功能：可在 0~90min 之间调节； |  |
| 14 | 间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在 1~9s之间分别调节； |  |
| 15 | 液晶实时显示治疗参数及动态变化； |  |
| 16 | 具有参数设置记忆功能； |  |
| 17 | 语音提示操作，音量大小可调； |  |
| 18 | 可显示设备累计使用时间。 |  |
| 另配 | 体外膈肌起搏器 | 4台 |
| 1.1 | 脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标准状态40Hz。 |  |
| 1.2 | 脉冲宽度≤200us。 |  |
| 1.3 | 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认标准状态9次/分钟。 |  |
| 1.4 | 刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。 |  |
| 1.5 | 治疗时间：5-120min可选择，允差±10%。 |  |
| 1.6 | 脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。 |  |
| 1.7 | 开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V。 |  |
| 1.8 | 波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。 |  |
| 1.9 | 内置锂电池：充电4小时即可充满，满电后可持续使用≥8小时 |  |
| 1.10 | 理疗电极片的导电阻抗应不大于2000Ω。 |  |
| 1.11 | 工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。 |  |
| 1.12 | 具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。 |  |
| 1.13 | 开机时有蜂鸣器提醒功能，具有LED闪光指示的功能。 |  |
| 二 | 商务条款 | 备注 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |
| （二） | 质保期：三年 |  |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、维修时提供备用机； 4、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |  |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |  |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |  |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |  |
| 三 | 配置清单（单台） | 备注 |
|  | 半导体激光治疗仪 |  |
| 1 | 主机 1 台 |  |
| 2 | 治疗头 2 套 |  |
| 4 | 万向阻尼支臂 标准 2 支 |  |
| 5 | 导线 标准 2 根 |  |
| 6 | 电源线 标准 1 根 |  |
| 8 | 主机钥匙 标准 2 把 |  |
| 9 | 防护眼镜 激光专用 3 副 |  |
|  | 体外膈肌起搏器 |  |
| 1 | 主机 1（台） |  |
| 2 | 导线 2（条） |  |
| 3 | 电源适配器 1（套） |  |