| 附件1： | 肌电图与诱发电位仪项目采购需求及评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |  |
| （一） | 肌电图与诱发电位仪 |  |
|  | 一、 放大器： 1. 通道数：至少 4通道，整机通过电磁兼容试验； 2. A/D转换率：24Bit 3. 扫描速度测量误差：0.1～30000ms/div时，误差不超过±10%； 4. 显示灵敏度：0.01μV/div~30000μV/div分档控制； 5. 幅频特性：0.1Hz~10kHz，误差-10%～+5%； 6. 输入阻抗（COM）：≥3000MΩ； 7. 耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压； |  |
|  | 二. 电流刺激器参数： 1. 电流脉冲输出强度：包含1mA， 10mA， 20mA， 30mA， 40mA， 50mA， 60mA， 70mA， 80mA， 90mA，100mA； 2. 脉冲输出频率：0.1Hz～50Hz； 3. 脉冲宽度：有50us、100us、200us、300us、500us、1000us； 4. 刺激方向：正向、负向； |  |
|  | 三. 音视频刺激器参数： 1. 最大短音声强：≥130dB； 2. 最大纯音声强：≥120dB； 3. 最大白噪声声强：≥100dB； 4. 刺激频率：0.1Hz～100Hz； 5. 纯音声音频率：300Hz~7KHz； 6. 声音刺激参数刺激类型：短音、纯音、白噪声； 7. 纯音刺激方式：左耳、右耳、双耳； 8. 短音刺激相位：向上波、向下波、上下波； 9. 靶信号概率：5%～100%； 10. 刺激频率：0.1Hz-1Hz； 11. 闪光刺激频率：0.1Hz-50Hz； 12.音视频刺激方式：至少包含左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激； |  |
|  | 四. 产品功能： 1. 报告：自动生成 word格式的综合报告，用户可自定义报告模板； 2. 神经电图：至少包含运动传导速度、多节段传导、感觉传导速度、重复电刺激、F波反应、H反射、瞬目反射、皮肤交感反应； 3. 肌电图：至少包含扫描肌电图、运动单位自动分析、干扰相（重收缩）自动分析； |  |
|  | 五. 诱发电位： 1) 听觉诱发电位：至少包含脑干听觉诱发电位（BAEP）、中潜伏期诱发（MAEP）、长潜伏期诱发（LAEP）； 2) 视觉诱发电位： 至少包含模式翻转视觉诱发电位（PRVEP）、闪光视觉诱发电位（FVEP） 3） 体感诱发功能：至少包含上肢体感（USEP）、下肢体感（LSEP）、三叉神经体感（TSEP）、脊髓体感（SCEP） |  |
|  | 六、产品使用年限：大于6年 |  |
| 二 | 商务条款 |  |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |
| （二） | 质保期：三年 |  |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |  |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |  |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |  |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |  |
| 三 | 配置清单（单台） |  |
| 1 | 主控工作站1台 |  |
| 2 | 液晶显示器一台 |  |
| 3 | 主控放大盒一个 |  |
| 4 | 诱发电位放大盒一套 |  |
| 5 | 连接线缆一套 |  |
| 6 | 台车一台 |  |
| 四 | 评审规则（总分10分） |  |
| 评分点 | 评分细则 | 分值 |
| （一）价格评分（3分） |  |  |
| 评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分 | 3分 |
| （二）技术评分（6.5分） |  |  |
| 1 | 共模抑制比：总分2.5分。 114db>共模抑制比，得0.5分；124db>共模抑制比≥114db，得1分；134db>共模抑制比≥124db，得1.5分；共模抑制比≥134db，得2.5分。 评审依据：提供第三方检验机构出具的检验报告并加盖公章，未提供或未盖公章将不得分。 | 2.5分 |
| 2 | 噪声电压：总分2分。 0.3μVrms<噪声电压，得0.5分；0.2μVrms<噪声电压≤0.3μVrms，得1分；噪声电压≤0.2μVrms，得2分； 评审依据：提供第三方检验机构出具的检验报告并加盖公章，未提供或未盖公章将不得分。 | 2分 |
| 3 | 幅频特性最低频率：总分2分。 幅频特性最低频率≤0.1Hz，得2分；0.1Hz<幅频特性最低频率≤0.3Hz，得1分；0.3Hz<幅频特性最低频率，得0.5分； 评审依据：提供第三方检验机构出具的检验报告并加盖公章，未提供或未盖公章将不得分。 | 2分 |
| （二）商务评分（0.5分） |  |  |
| 1 | 质保承诺：质保4年，得0.1分；质保5年及以上，得0.2分。不符合要求者不得分，满分0.2分。 评审依据：提供售后服务承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。 | 0.2 |
| 2 | 售后服务承诺：总分0.3分 （1）设备出现故障时，提出解决方案并上门服务，12～24小时内（含12小时），得0.05分；6～12小时内（含6小时），得0.1分；6小时内得0.15分. （2）维修时提供备用机，得0.15分；不提供备用机不得分。 评审依据：提供售后服务承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。 | 0.3 |