**附件1：**

**水处理维保项目市场调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 水处理系统型号：RoDia∥2800. | 一套 |

1.需要及时响应科室报修，1小时电话响应，常规故障24小时处理解决，复杂故障维修不超过72小时；

2.所有维修的配件，均使用原厂全新配件(若需要，可提供报关单或者提供与原厂或者原厂授权商的配件购销证明等方式查询)，以保证维修质量以及控制维修风险；

3.每半年对水处理进行校验，保证监测系统和报警系统工作正常，并记录；

4.预防性保养损耗品：预防性保养中需更换的损耗品由中标供应商免费提供。

5.水处理设备合同期内提供水处理维护所使用的总氯、硬度试纸以及滤芯。

6.水处理设备合同期内需包含一次一级、二级反渗膜、预处理填料（砂、树脂、碳）更换，更换的反渗膜以及填料需与当前原设备使用的一致，需提供承诺函。

7.维保期内包含水处理设备每年提供一次化学污染物检查，反渗水质送检结果需符合YY0572-2015标准。

8.每半度进行一次水处理系统（含环路、主机）的全面化学消毒，如发生反渗水质总氯等不符合治疗水质要求的，需重新消毒，直至结果符合标准；

9.中标供应商应保证设备不低于95%的开机率，未达正常运转率，顺延维保期30天。