**神经外科双极参数**

（1）双侧双极镊子可控滴水，配备输液管，镊体握持部有控水阀门，捏合时滴水，松驰状态下阀门关闭不滴水；

（2）双极镊子捏合力≥40g，长时间使用不会导致手部疲劳；

（3）双极镊尖具有防粘连镀银涂层，长时间电凝工作时，不会粘连神经组织；可以连续手术8小时。

（4）电极长度在140mm-240mm之间；

（5）需包含有修长型双极镊体的型号，可在脑扩张器或内镜通道下使用，工作部长度≥120mm；

（6）双极镊尖宽度0.2-0.4mm，头端至少具有45度、30度两种不同角度朝向；

（7）一次性使用，灭菌包装，产品保质期≥3年

（8）神经外科手术专用，病人体内有植入物的患者不影响手术效果