## Sheet1
项目 名称 | 南昌市第一医院采购高清摄像系统项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求
（一） | 摄像主机（一台）
1 | 摄像头具有3组1/3cmos传感器，每组都是1080P
2 | 像素： ≥1920（水平）×1080（垂直）（207.3万像素）
3 | 复合视频输出： BNC插座×2；Y/C（S-VIDEO）输出：S端子×1； RGB/YPbPr输出：BNC×3；高清视频输出输出：HD-SDI×2； HDMI×1（输出1080P信号），输出方式不少于以上数量。
4 | 医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm
5 | 主机前面板 ≥8寸液晶屏幕，实时显示图像
6 | 主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像，照片和视频均为1080P
7 | 摄像头具有图像冻结和2.5倍电子放大功能
8 | 摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒
9 | 摄像头具有四种遥控手柄功能键（白平衡、录像、拍照、亮度调节）
（二） | 医用冷光源（一台）
10 | 主机前面板 ≥8寸LCD显示、参数可追溯
11 | 光源照度：≥1100000Lx
12 | 光源色温 ≥5600k
13 | 光源使用寿命： ≥40000小时
14 | 光源按键：LCD轻触式
15 | 参数一键还原功能，方便医生操作
（三） | 医用监视器（一台）
16 | 显示器尺寸 ≥27英寸
17 | 视角: ≥178度（水平&垂直）
18 | 解像度: ≥1920×1080
19 | 对比度:1400:1
20 | 亮度: ≥700cd/m2
（四） | 图文工作站系统（一套）
21 | 与摄像主机同一品牌，保障图像传输质量及售后服务稳定性
22 | 可配接IPAD影像平板终端，共享病历、图片与视频信息，可通过IPAD查询查看工作站病历；
23 | 数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放
24 | 图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集
25 | 视频回放时也可进行图片采集，可自定义设置图像采集范围
26 | 可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断
27 | 视频编辑功能，可对录像进行裁剪、合并、添加字幕等编辑处理
28 | 具有收费统计，检查项目统计，科室、医生、日期工作量统计等功能，并可将信息导出到Excel或保存为BMP文件
二 | 商务条款
1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。
2 | 质保期：整机质保三年
3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
6 | 验收方法：一次性验收
7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 配置清单（单台） | 数量
1 | 摄像主机 | 1台
2 | 摄像头 | 1个
3 | 光学接口 | 1个
4 | 医用冷光源 | 1台
5 | 导光束 | 1根
6 | 医用监视器 | 1台
7 | 医用台车 | 1台
8 | 图文工作站系统 | 1套
四 | 评审规则（总分10）
评分点 | 评分细则 | 分值
（一）价格评分（3分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分 | 3分
（二）技术评分（6分） |  | 符合性审查
投标人完全满足招标文件“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。 评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离）说明表”。 注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。 评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。
1 | 投标人满足：医用内窥镜摄像系统应具有1080P的网络实时图像传输功能。 评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 3分
2 | 投标人满足：内窥镜摄像系统具有IPAD实时显示图像功能. 评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 3分
（二）商务评分（1分）
1 | 质保承诺：质保4年，得0.3分；质保5年及以上，得0.5分。不符合要求者不得分，满分0.5分。 评审依据：提供售后服务承诺函并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 0.5分
2 | 售后服务承诺： （1）设备出现故障时，提出解决方案并上门服务，12～24小时内（含12小时），得0.1分；6～12小时内（含6小时），得0.2分；6小时内得0.3分. （2）维修时提供备用机，得0.2分；不提供备用机不得分。 评审依据：提供售后服务承诺函并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 0.5分