|  |  |
| --- | --- |
| **附件1：** | **盆底磁刺激仪项目招标需求及评审规则** |
| **一** | **技术参数/服务需求** | 备注 |
| （一） | 盆底磁治疗仪 | 1台 |
| 1 | 操作主屏为12寸 | 　 |
| 2 | 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准； | 　 |
| 3 | 标配铁芯线圈，同时适用于盆底刺激和骶神经刺激；磁感应强度1T | 　 |
| 4 | 磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计，方便进行日常维护保养； | 　 |
| 5 | 座椅通过电磁兼容性EMC测试，更安全；  | 　 |
| 6 | 输出脉冲重复频率：≥95Hz，允差±3%；最小可调步长为0.01Hz；  | 　 |
| 7 | 脉冲上升时间：≤60μs  | 　 |
| 8 | 磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求 | 　 |
| 9 | 内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗； | 　 |
| 10 | 方案可自定义编辑，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，满足更多临床需求； | 　 |
| 11 | 具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出。 | 　 |
| 12 | 机器使用寿命10年 | 　 |
| **二** | **商务条款** | 备注 |
| 1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 | 　 |
| 2 | 质保期：整机质保三年 | 　 |
| 3 | 售后服务：签订合同后30日内到货1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期；2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 | 　 |
| 4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 | 　 |
| 5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 | 　 |
| 6 | 验收方法：一次性验收 | 　 |
| 7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 | 　 |
| **三** | **配置清单（单台）** | **数量** |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 刺激线圈 | 1个 |
| 3 | 座椅 | 1套 |
| 4 | 压力控制盒 | 1套 |
| 5 | 压力气垫 | 1把 |
| 6 | 电源线 | 1根 |
| 7 | 运动诱发电位检查模块 | 1根 |
| 8 | 连接线 | 1根 |
| 9 | 电极线 | 1根 |
| 10 | 理疗用体表电极 | 10根 |
| **四** | **评审规则（总分10）** |
| 评分点 | 评分细则 | 分值 |
| **（一）价格评分（3分）** |  |
| 评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分 | **3** |
| **（二）技术评分（6.5分）** | 符合性审查 |
| 1 | 磁刺激软件具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿，软件自动报警，保证治疗疗效（得1.5分）磁刺激设备通过压力模块进行触发磁刺激训练（得1分）；磁感应强度≥1.5T（得1分）**评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书并加盖公章，未提供或未盖章将不得分**。 | 3.5 |
| 2 | 主屏有触控功能（得1分）；操作屏尺寸每大于1寸得0.5分以此类推，本项最高2分。**评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。** | 3 |
| **（二）商务评分（0.5分）** |  |
| 1 | 质保承诺：质保4年，得0.1分；质保5年及以上，得0.2分。不符合要求者不得分，满分0.2分。**评审依据：提供售后服务承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。** | 0.2 |
| 2 | 售后服务承诺：总分0.3分（1）设备出现故障时，提出解决方案并上门服务，12～24小时内（含12小时），得0.05分；6～12小时内（含6小时），得0.1分；6小时内得0.15分.（2）维修时提供备用机，得0.15分；不提供备用机不得分。**评审依据：提供售后服务承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。** | 0.3 |