**附件1：**

**阅片灯项目市场调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 技术参数及性能说明 |
| 1 | 光源：采用贴片式LED ，若干年后即使有个别灯珠不亮，也不会出现局部黑点或暗区，不影响观看胶片。 |
| 2 | 电源：内置电源  AC110V-240V/ 50~60Hz(宽电压） |
| 3 | 光源色温：≥10000K |
| 4 | 观察屏亮度：Max Typ：4000cd/m2±10%亮度调节范围：Min≤300cd/㎡，  Max≥4000cd/㎡ |
| 5 | 点亮方式：自动插片感应:插入胶片，观片灯自动点亮；取下胶片，观片灯立即自动熄灭。也可手动打开常亮。 |
| 6 | 观察屏均匀度：>90% |
| 7 | LED光源寿命：≥100000 h |
| 8 | 夹片装置：采用弹力纤维夹片装置，不卡片，不掉片。 |
| 9 | 亮度调节：通过旋钮调整观察灯亮度。 |
| 10 | 安装类型：壁挂式 |
| 11 | 主要技术指标：符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准 |
| 12 | 质保三年，包安装 |