南昌市第一医院吊塔调研需求

- 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

2.	横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。

3.	气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证≥2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。

4.	设备架在横梁上移动距离≥410mm

干、湿区技术要求：

干区

1.干区承重负载能力≥120Kg.

2.气电箱长度≥800mm

3.德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥1个，氧气≥2个），含所有插头

4.电源插座≥6个

5.网络接口≥ 1个

6.等电位住≥2个

7.二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥530X340mm

湿区

1.湿区承重负载能力≥120Kg，气电箱长度≥800mm

2.德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥1个，氧气≥2个）

3.湿区配双关节旋转伸展臂≥2个，双臂长300mmX300mm；

4.高度可调不锈钢输液架≥1个，输液架最大标称工作称重应≥30kg。

5.电源插座≥6个

6.置物篮≥1个

7.集线器≥ 2个

质保五年