## Sheet1
附件8： | 高能量激光项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 高能量激光 | 1台
1 | 激光器工作介质:GaAlAs半导体激光器；
2 | 输出模式:至少包含连续模式、脉冲模式；
3 | 治疗激光波长：≤980nm；
4 | 单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围，1-15W，微调步进0.1W；
5 | 指示光波长：650nm±20 nm，指示光功率：＜5mW，指示光亮度可调节；
6 | 输出方式：手持式手柄按钮开关操作；
7 | 治疗肩关节时距离出光口5cm处的光斑直径:30-40mm；
8 | 脉冲模式脉宽：1ms–999 ms可调，调节步进1ms，误差≤±10%；
9 | 脉冲模式频率：1Hz–500 Hz可调 ，调节步进1Hz，误差≤±10%；
10 | 光束发散角：0.3rad-0.5rad；
11 | 屏幕：智能高清触控大屏，屏幕亮度可调整，中文显示和输入法；
12 | 定时器 ：0-3600S，设置步长1S；
13 | 治疗方案：可储存针对患者的精准定制化治疗方案；
14 | 储存空间：患者库数据≥100个；
15 | 激光防护眼镜：防护镜对激光输出波长的光密度≥4，可见光透射比≥30% ；
16 | 激光输出手柄出光口光功率密度：≥5000mW/cm²；
17 | 激光输出手柄出光口3cm 处光功率密度：≥2200mW/cm²；
18 | 柄材质需为金属材质，耐高温性更强；
19 | 具有治疗导引功能，可播放教学视频，人体图谱（视频）。
（二） | 配电脑中频治疗仪 | 2台
1 | 输出通道：四路（温热）输出，二路干扰电治疗通道；二路直流电导入通道；
2 | 工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%；
3 | 调制频率范围：在0～150Hz范围内；
4 | 差频频率范围：在0～100Hz范围内；
5 | 调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%；
6 | 调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波以及它们的组合；
7 | 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制；
8 | 时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
（一） | 高能量激光治疗仪
1. | 半导体激光治疗仪 | 1台
2. | 激光输出手柄 | 1套
3. | 防护眼镜 | 1副
4. | 防护眼罩 | 1副
5. | 装箱清单 | 1份
6. | 治疗头 | 1套
（二） | 电脑中频治疗仪
1 | 主机 | 2台
2 | 电源线 | 2根
3 | 推车 | 2台
4 | 熔断器 | 8支
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的税务发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：五年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修提供备用机； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。