一、标的清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	有色金属结构材料全国重点实验室键合金属丝力学测试系统
	1
	套
	/

	包含：

	1.1
	拉力测试仪
	1
	台
	

	1.2
	推拉力测试机
	1
	台
	核心产品


二、技术要求
（一）键合金属丝力学测试系统
（1）拉力测试仪
1）用于检测线材的拉伸性能；

2）测量范围：优于或等于0N-5N；

3）荷重精度：优于或等于±0.5%；

4）有效行程：优于或等于700mm；

5）上线加持为气动夹持，气压：优于或等于0.6MPa；

6）分辨率：优于或等于1/500000。

（2）推拉力测试机
1）用途：键合推拉力学测试
2）拉力量程：配备两种拉力测试模块，分别为≤100克和≤10千克；
3）推力量程：配备两种推力测试模块，分别为≤250克和≤20千克；

4）系统精度≤±0.25% FSL

5）XY轴移动行程优于或等于100*100mm,Z轴移动行程优于或等于60mm.

6）X/Y轴移动速度≤2 mm/s，Z轴移动速度≤7 mm/s；

7）配备10.5–67.5倍光学显微镜。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
