## Sheet1
附件1： | 输尿管镜项目招标需求
一 | 技术参数及要求
1 | 器械通道：≥5Fr；
2 | 非金属可拆卸式双水阀设计，灌注更顺畅的同时，方便消杀；
3 | 镜体前端插入部：≤8Fr-9.8Fr；
4 | 视向角：0°；
5 | 镜体工作长度≥420mm ；
6 | 视场角≥80° ；
7 | 视场中心角分辨力：≥1.27 C/（°）；
8 | 有效景深至少包含：4mm-40mm。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单
1 | 输尿管镜2根
三 | 商务条款
（一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满一年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：三年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。