## Sheet1
附件3: | 超声神经肌肉刺激治疗仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | ≥7寸TFT触摸液晶显示屏；
2 | 台式结构，ARM嵌入式操作系统；
3 | 治疗开始前有自检功能，主机可对超声治疗头进行识别、检测和自动参数匹配；
4 | 治疗过程中具有对治疗终端（超声治疗头和电极板）接触状态及输出剂量实时监测功能；
5 | 超声输出频率：800KHz，偏差不超过±10%；
6 | 超声输出功率：1.2W，偏差不超过±10%；
7 | 超声治疗头有效辐射面积≤1.6cm²；
8 | 超声输出模式：连续模式，脉冲模式，超声输出占空比：10%～100%，可调；
9 | 电刺激频率：20～1000Hz，至少6档可调；
10 | 电脉冲宽度100μs，脉冲幅值45V，宽度和幅值均可调；
11 | 电刺激具备连续调制和脉冲调制两种输出模式；
12 | 治疗过程中具有电刺激电极脱落保护功能；
13 | 内设临床治疗软件模块，具有固化模式和自设模式两套方案设置；自设模式下设置的各项参数可以储存；
14 | 技术手段：该产品治疗手段包括经颅超声治疗和神经肌肉电刺激治疗两项技术，超声波和电刺激分别对中枢和外周进行治疗；
15 | 适用范围包含出血性及缺血性脑血管疾病的康复治疗。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 治疗主机（含软件和专用推车） | 1台
2 | 经颅超声治疗头 | 1副
3 | 电刺激导线 | 2条
4 | 自粘电极片 | 40对
5 | 弹性头带 | 20条
6 | 医用超声耦合剂 | 2支
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的增值税专用发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：五年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修提供备用机； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。