## Sheet1
附件2： | 艾灸仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 艾灸仪 | 18台
1 | 红外光波长范围580nm～1050nm；
2 | 具有防倾倒保护功能；
3 | 红外光治疗光功率输出≤10W，允差±2W；
4 | 治疗头可以三维旋转方向设有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落；
5 | 红外光的光疗强度档位1-3档可调；
6 | 红光输出≥2路，艾灸输出≥2路，可独立控制输出；
7 | 光疗频率≥6档可调；
8 | 艾灸加热温度100℃—160℃可调，允差±10℃，级差10℃；
9 | 工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s，开机默认时间≤30min；
10 | 治疗温度≤60℃；
11 | 工作噪音≤60dB(A)；
（二） | 配火针 | 2000根
1 | 火针应整洁、无破损、无污物、无杂质。针尖部位圆正不偏，无毛刺、弯钩；
2 | 针体表面粗糙度Ra≤0.8“μm；
3 | 针体耐腐蚀性能:针体应具有良好的耐腐蚀性能；
4 | 针柄:火针的柄部不得有毛刺；
5 | 平直:针体应平直；
6 | 色泽:火针的柄部表面色泽应均匀；
7 | 该产品由针体和针柄构成，针柄由铜制成，针体由钨钢合金制成；
8 | 提供在江西省医保在网执行的医保代码。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 主机 | 18台
2 | 电源线 | 18根
3 | 熔断器 | 36个
4 | 火针 | 2000根
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的增值税专用发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：五年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修提供备用机。 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。