## Sheet1
附件9： | 床边下肢主被动运动康复机项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 治疗方式：对患者上肢或下肢进行功能训练。具有主动、助动及被动三种方式，辅以电刺激治疗改善肌力；
2 | 适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通路电刺激模式下效果更显著；
3 | 结构与组成：主机自带肢体锻炼器和电刺激器元件一体化组成，并且主机具有接收脉搏血氧仪设备数据的接口；
4 | 时间设置:可以预设时间，范围为 0~120min，主界面可显示为正计时或者倒计时；
5 | 操作与显示：≥10寸显示屏，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间参数实时显示可调；
6 | 治疗模式：功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式）和主被动踏车模式三种模式可选；
7 | 痉挛保护功能提供两种处理方式：暂停和反转；
8 | 踏车参数： 电机转速可实现：15~55r/min可调； 助力扭矩可实现：0～29Nm可调； 阻力扭矩可实现：0.5～25Nm可调；
9 | 急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作；
10 | 电刺激参数： 输出路数：标配4路； 输出电流可实现：0~140mA可调，依肌力动态补偿； 脉冲频率可实现：10~100Hz可调； 脉冲宽度可实现：50~500μs可调；
11 | 康复踏车可实现远程通讯，具备软件远程升级功能；
12 | 设备可针对肌肉痉挛、自主神经反射、电刺激反应相关参数进行无级调节；
13 | 具有患者治疗方案信息存储、数据导出以及信息恢复功能。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 主机 | 4台
2 | 控制平板 | 4块
3 | 平板支撑板 | 4个
4 | 电刺激盒组成-A | 4个
5 | 床旁4通道导联线 | 4根
6 | 收线结构组成 | 4套
7 | 左脚踏组成 | 4个
8 | 右脚踏组成 | 4个
9 | 保险丝Ф5×20mm4A | 4个
10 | 理疗用体表电极矩型 50mm×90mm | 8包
11 | 理疗用体表电极矩型 40mm×40mm | 8包
12 | 白金牌小双头光盘笔 | 4支
13 | 内六角沉头螺钉M5×12 | 8个
14 | 内六角扳手3# | 4个
15 | 内六角扳手6# | 4个
16 | 2.8米二芯电源线 | 4根
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的税务发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：五年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修提供备用机； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。