## Sheet1
附件1： | 呼吸训练器项目招标需求及评分细则
一 | 技术参数/服务需求 |  | 备注
（一） | 呼吸训练器
1 | 提供系统软件包括：肺功能检测、康复评估、呼吸肌功能评估、呼吸肌训练、气道廓清功能，所有检测、训练数据可保存于本机，并且可上传到云端；
2 | 提供肺功能检测设备、呼吸肌功能评估、呼吸肌训练治疗设备；
3 | 系统及配套硬件包括：呼吸分析与康复系统1套，呼吸分析与康复仪主机1台，常规肺通气模块1台，呼吸压力模块12套，呼吸神经肌肉刺激仪2套。便携式肺功能仪主机2台， 呼吸训练管100个，可单独使用，也可和便携式肺功能仪手柄组合使用，满足不同患者和治疗场景需求；
4 | 系统支持患者建档、康复评估、康复方案制定下发、方案执行记录、随访管理、康复大数据统计、跨科室转诊、评估报告与宣教资料管理，支持患者居家端小程序同步训练数据；
5 | 系统支持常见呼吸及相关合并疾病的康复评估，可对慢性阻塞性肺病、哮喘、间质性肺病、神经肌肉疾病、脑卒中、睡眠呼吸障碍等病种开展康复评估；
6 | 内置多类呼吸康复评估量表，支持呼吸困难、生活质量、营养、心理、肌力等评估；可基于检验、量表、疾病分级进行综合评估，生成康复报告，支持多次评估对比；
7 | 内置运动、治疗、用药、营养类康复方案库，可智能推荐康复方案，支持对接相关检查设备报告，配套患者居家小程序实现院外呼吸训练数据采集。
（二） | 配肺功能仪
1 | 测试模式：包含用力肺活量、慢肺活量、最大分钟通气量、舒张试验；
2 | 肺功能传感器类型：双向金属筛网压差式传感器，双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；
3 | 肺功能流量测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±3%；分辨率：0.01L/s，容量测量范围：（0～10）L；容量精确范围：±2%；分辨率：0.01L；
4 | 气流阻力：流量测量范围内不超过0.15Kpa/（L/s）；
5 | 频率响应：应不超过±12%或±0.25 L/s，取其大者；
6 | 呼吸频率：0-120BPM，测量误差为±5%或±1BPM，取其大者；
7 | 质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确；
8 | 肺功能传感器头部，院感防控：具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器头部，可使用通用的内径为30mm的肺功能仪耗材；
9 | 常规肺通气模块手柄具有显示屏与喇叭；
10 | 主机内置热敏打印机，支持检查结果报告打印；
11 | 主机可连RJ45网线，同时具备无线网络功能，实现多种方式对接HIS；
12 | 主机内置有USB和RS485接口。
（三） | 配呼吸压力模块
1 | 具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告；
2 | 呼吸压力模块训练器，可徒手拆卸浸泡消毒压力传感器头部，防控院感；
3 | 语音智能播报协助操作使用。
（四) | 配呼吸神经肌肉刺激仪
1 | 通道数量：膈神经刺激2通道；腹肌刺激4通道；
2 | 电刺激强度有2种调节方式，按电流调节和按电压调节；
3 | 产品设计使用年限≥5年。
（五） | 配呼吸训练管
1 | 具备肺康复训练功能，患者可根据自身当前情况，实时调整训练阻力；
2 | 具备物理阻尼旋钮，通过阻尼旋钮可设置档位≥9档；
3 | 训练负荷压力可量化，每档增量≥500Pa；
4 | 呼吸训练器口袋式设计，便于随身携带。
5 | 便携式肺功能仪
6 | 采用压差式原理测量流速
7 | 有标准GSM、USB连接功能，满足临床科室床旁便携肺功能需求。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 |  | 单位
1 | 呼吸分析与康复仪主机 |  | 1台
2 | 常规肺通气模块 |  | 1台
2.1 | 肺功能测试主机 |  | 1台
2.2 | 传感器组件 |  | 1套
2.3 | 内嵌USB数据线 |  | 1根
3 | 呼吸压力模块 |  | 12套
3.1 | 呼吸压力测试主机 |  | 12台
3.2 | 呼吸压力阀头 |  | 12个
3.3 | 内嵌USB数据线 |  | 12根
3.4 | 平板数据终端 |  | 12台
4 | 呼吸神经肌肉刺激仪 |  | 2套
4.1 | 呼吸神经肌肉刺激仪主机 |  | 2个
4.2 | 电极导线 |  | 6条
4.3 | 充电线 |  | 3条
4.4 | 电源适配器 |  | 2个
5 | 定标筒 |  | 1个
6 | 呼吸分析与康复系统 |  | 1套
7 | 便携式肺功能仪主机 |  | 2台
8 | 呼吸训练管 |  | 100个
三 | 商务条款 |  | 备注
1 | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
2 | .付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的增值税专用发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
3 | 质保期：五年；
4 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
5 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
6 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
7 | 验收方法：一次性验收；
8 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。
四 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（3分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分 | 3
（二）技术评分（6分）
1 | 呼吸压力模块具备评估参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX 以上参数每满足1条得0.5分，不满足不得分。 评审依据：提供检验报告或产品说明书加盖供应商公章佐证，未提供或提供不符合要求不得分。 | 2
2 | 呼吸压力测试模块手柄和肺功能测试模块手柄能实现各自独立测试者，得2分，不满足不得分。 评审依据：提供检验报告或产品说明书加盖供应商公章佐证，未提供或提供不符合要求不得分。 | 2
3 | 主机内置有USB和RS485接口，每1个USB接口或RS485接口得0.3分，可累计得分，满分2分封顶。 评审依据：提供产品说明书加盖供应商公章佐证，未提供或提供不符合要求不得分。 | 2
（二）商务评分（1分）
2 | 售后服务承诺：总分1分 （1）在质保期内出现故障18小时内工程师到达现场维修得0.3分；12小时内达现场维修得0.4分；6小时内达现场维修得0.5分。 （2）维修时提供备用机，得05分；不提供备用机不得分。 评审依据：提供售后服务承诺函并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分。 | 1