## Sheet1
附件1： | 震动排痰仪（高频胸壁振荡排痰系统）项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心、线控器；
2 | 压力3-30mmHg可调，步进1mmHg，≥27级可调；
3 | 频率1-20Hz连续可调，步进1Hz；
4 | 时间可调，步进1min；
5 | 噪声正常工作≤65dB；
6 | 工作模式：常规模式、梯度模式、循环模式、自定义模式；
7 | 预置≥6种有名称的自定义模式，选择相应的模式名称可自定义并储存治疗参数；
8 | 可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗；
9 | 咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调；
10 | 压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈和调节功能；
11 | 双空气导管，管路闭合严密，不易损坏；
12 | 有背心式或胸带式背心，规格型号适用于各年龄段及不同体型人群，可选配重复性使用；
13 | 气囊背心设计前胸避免压迫背部，后背避免压迫脊柱，具有可拆卸设计，外层可清洗，清洗后可重复使用。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 震动排痰仪主机 | 2台
2 | 双空气导管 | 2套
3 | 气囊背心 | 8套
4 | 通用台车 | 2台
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：五年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；24小时内故障无法解决提供备用机； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。