## Sheet1
附件5： | 经颅直流电项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 产品适用范围包含有：精神科、康复科；
2 | 输出电流强度范围：0μA-2500μA，强度可调，步进10μA；
3 | 最大刺激频率：200Hz,0Hz～200Hz可调，允差±5%；
4 | 治疗模式数量：≥7种，至少包括tDCS、tACS、tRNS、tPCS、CES、EES、伪刺激；
5 | 治疗时间：0-60min可调；
6 | 实时阻抗检测，提供防脱落预警功能；
7 | 提供预刺激模式，治疗期间超过50kΩ会自动切断输出；
8 | 治疗终端数：≥8个；
9 | 通信接口方式：无线WiFi；
10 | 终端具有离线工作功能，终端无法与主机通信时可独立完成已设置的治疗；
11 | 终端的交互方式：支持触摸和按键两种交互方式；
12 | 终端采用可充电锂电池供电，支持快充功能；
13 | 终端可显示：患者信息、治疗模式及治疗参数、治疗时间倒计时、WIFI连接状态、亮度调节；
14 | 人机交互管理软件，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激；
15 | 认知评估和训练模块：提供不少于80个认知评估量表和不少于5个认知训练任务，用于治疗前后的治疗效果评估和跟踪；
16 | 可进行刺激参数的设置，包括治疗模式、刺激档位、电流强度、治疗时间、治疗靶点等；
17 | 支持一次给≥8个治疗终端发送治疗处方，降低重复工作；
18 | 提供分组处理功能，单个终端可存储8个患者治疗方案；
19 | 系统集成的方案自带人体大脑定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位；
20 | 报告输出方式：自动化输出治疗记录报告，评估报告以及认知训练记录，也可根据需求自定义编辑报告模板；
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 经颅电刺激仪推车2台 | 2台
2 | 终端主机16个 | 16个
3 | 2通道电极线16根 | 16根
4 | 理疗电极80对 | 80对
5 | 耳夹电极16对 | 16对
6 | 电极定位帽32顶 | 32顶
7 | 经颅电刺激仪系统管理软件2套 | 2套
8 | 经颅电刺激仪系统工作站2台 | 2台
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的增值税专用发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：五年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修提供备用机。 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。