## Sheet1
附件4： | 叩击式排痰仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 叩击式排痰仪 | 4台
1 | 柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮；
2 | 单旋钮集成操作，支持旋转调节参数、按压确认，全部参数调节可通过该旋钮实现；
3 | 独立双通道，可提供两个成人叩击头，可满足两个成人同时治疗；
4 | 具备24V安全电压和伺服系统电路，设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减，动力补偿能力≥3Hz；
5 | 传动动力头振动幅度≤7mm；震颤强度强弱可调节；
6 | 传动轴：长度达1.6m～2m，双层橡胶绝缘保护层的不锈钢材质；
7 | 传动动力头直径≥80mm；
8 | 叩击头手柄相对传动软轴可360°自由转动；
9 | 工作模式：手动模式及自动模式；
10 | 时间设置：手动模式1～60min，步距为1min，误差±10%，自动模式5、10、15、20min，误差为±10%；
11 | 振动频率：10～60Hz，步距1Hz，误差为±20%；
（二） | 配吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 2台
1 | 柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮；
2 | 单旋钮集成操作，支持旋转调节参数、按压确认，全部参数调节可通过该旋钮实现；
3 | 配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激；
4 | 输出模式：成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、单脉冲训练模式、评估模式；
5 | 定时范围：1min～99min可调，步长1min。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 叩击式排痰仪主机 | 4台
2 | 电源线 | 4根
3 | 转向器 | 4个
4 | 成人叩击头 | 8个
5 | 专用扳手 | 4把
6 | 保险丝 | 8个
7 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 2台
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的税务发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：六年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起六年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修时提供备用机； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。