## Sheet2
项目 名称 | 南昌市第一医院采购检测项目
一 | 技术参数/服务需求（符合性要求） |  | 备注
1.1 | 全自动尿液分析系统3台
1.2 | 尿液干化学分析和尿液有形成分分析一体机；
1.3 | 可满足尿液干化学检测，数字成像尿液有形成分分析检测需求。
1.4 | 干化学测试项目≥11项（至少包含 白细胞、亚硝酸盐、尿蛋白、葡萄糖、酮体、尿胆原、胆红素、隐血、比重、PH、维生素C）；有形成分分析包括 红细胞、小红细胞、影红细胞、棘形红细胞、白细胞、鳞状上皮、各种管型、结晶、细菌、酵母菌、粘液丝和精子等。
1.5 | 理学项目：颜色、比重、清晰度
1.6 | 干化学测试单模块测速≥240个/时；有形成分单模块测速≥120个/时；联合测试模式不低于120个/时。
1.7 | 有形成分显微摄影技术不低于100万像素
1.8 | 可进行单个样本的急诊测试
1.9 | 分析仪反射率测试结果变异系数CV≤1%
1.1 | 试管进样最大容量 ≥100个待测样本；
1.11 | 分析仪配强力清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能。
1.12 | 检测项目分析质量要求符合行业标准《WS/T 229-2024 尿液理学、化学和有型成分检验》且中标后能在本实验室通过性能验证
1.13 | 免费提供连接LIS接口服务。 |  | 附承诺函
1.14 | 免费提供至少每年度一次的设备性能验证和维护，厂家承诺 |  | 附承诺函
1.15 | 免费提供干化学和有形成分质控品，免费提供仪器所用清洗液、鞘液 |  | 附承诺函
以上要求需全部满足，证明材料包括不限于注册证及附件产品技术要求，技术白皮书，设备与试剂的说明书，查询报告截图等，需盖鲜章。
评审规则
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（4分） |  | 4分；以耗材单人份（报价含干化学试剂和有形成分分析试剂、质控品、校准品、清洗液、鞘液、尿杯、吸管、尿液采集管等）投标报价（人民币报价）按照评分公式进行评分）；设备报价不能超过1000元/台。
评分公式 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分4分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×4。(注：采用四舍五入的方法精确至小数点后二位）
（二）技术评分（5分） |  |  | 评审依据
1 | 异常红细胞形态鉴定分类数量 | ≥9项，得1分； ≥5项，得0.5分. | 注册证、仪器说明书、产品技术白皮书、产品彩页（均有厂家盖章认可）
2 | 可提供尿液电导率（实测） | 1分
3 | 分析仪具有显示、存储尿试纸条图像、自动识别细胞、管型、微生物等有形成分并支持图像采集与回顾复合检测的功能，用于结果审核与查阅等。 | 1分
4 | 可提供微量白蛋白和肌酐的比值参数（ACR比值）、 | 1分
6 | 可提供尿蛋白和肌酐比值（PCR比值） | 1分
（三）商务评分（1分）
1 | 服务时效（0.3分）： | 售后服务应答时间≤12小时.接到订货单后可在7个工作日内送达检测实验室，包括试剂、耗材、校准品、质控品等所需物品。 | 见承诺函
2 | 质量保证（0.3分）： | 整机质保5年 | 见承诺函
3 | 服务配套（0.4分） | 可免费提供支持检验项目实验室间比对等消耗品费用。生产制造方承诺在设备使用寿命期内提供原厂配件，配件供货周期≤7个工作日。提供承诺函（生产方盖鲜章）。 | 见承诺函
Note on B16: Test: