## Sheet1
附件1： | 等离子电切系统项目招标需求及评审规则
一 | 技术参数/要求 |  | 备注
1 | 主机
1.1 | 具有等离子双极电切和电凝的手术功能；
1.2 | 额定输出频率350KHz，切割模式最大输出功率200 W±20%,凝血模式下额定负载最大输出功率120 W±20%；
1.3 | 工作状态显示为LCD液晶屏显示，≥5.6寸，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字；
1.4 | 具有超负荷保护装置，输出过载时终止输出并亮起提示灯；
1.5 | 具有切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示；
1.6 | 具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）；
1.7 | 具有凝血模式或切割模式手术时输出功率设定值的闪烁显示；
2 | 脚踏开关：双脚踏；
3 | 专用双极电极 |  | 2根
3.1 | 电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类的医疗产品；
3.2 | 有多种手术配套用的双极电极，包括环状、杆状、针状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等；
4 | 电切内窥镜 |  | 1套
4.1 | 可连续进出水冲洗对流；
4.2 | 内窥镜30° ，4mm×302mm高清内窥镜,可高温高压消毒；
4.3 | 人体工程学被动式工作手件，可提高操控性，减少操作疲劳；
4.4 | 外鞘≤26Fr，设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流；
4.5 | 内鞘≤24Fr ，可360°旋转；
4.6 | 内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术；
4.7 | 闭孔鞘芯；
4.8 | 冲洗接头；
5 | 电切内窥镜（小） |  | 1套
5.1 | 可连续进出水冲洗对流；
5.2 | 内窥镜， 30° 2.9mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性；
5.3 | 人体工程学被动式工作手件，可提高操控性，减少操作疲劳；
5.4 | 外鞘，外径 ≤22.5Fr、内径最小通道≥20 Fr，带进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流；
5.5 | 内鞘，外径 ≤20Fr 、内径最小通道≥16.5 Fr，可360°旋转；
5.6 | 闭孔鞘芯，与内鞘配套使用；
5.7 | 冲洗接头，与内鞘配套使用；
6 | 设备使用年限不低于5年。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 |  | 备注
1 | 主机 |  | 1台
2 | 双踏板脚踏开关 |  | 1台
3 | 电切内窥镜 |  | 1套
3.1 | 内窥镜 30° |  | 1支
3.2 | 被动式操作器 |  | 1把
3.3 | 外鞘 |  | 1支
3.4 | 内鞘 |  | 1支
3.5 | 内鞘进水接头 |  | 1个
3.6 | 冲洗接头 |  | 1个
3.7 | 闭孔鞘芯 |  | 1支
3.8 | 冲洗器 |  | 1套
3.9 | 激光操作鞘 |  | 1个
4 | 电切内窥镜（小） |  | 1套
4.1 | 内窥镜30° |  | 1支
4.2 | 被动式操作器 |  | 1把
4.3 | 外鞘 |  | 1支
4.4 | 内鞘 |  | 1支
4.5 | 冲洗接头 |  | 1个
4.6 | 闭孔鞘芯 |  | 1支
4.7 | 冲洗器 |  | 1套
5 | 电切内窥镜消毒盒 |  | 2个
6 | 8/9.8Fr电子输尿管硬镜 |  | 1根
7 | 内窥镜图像处理器 |  | 1台
8 | 6/7.5Fr输尿管硬镜 |  | 1根
9 | 专用双极电极 |  | 2根
二 | 商务条款 |  | 备注
（一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满一年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：五年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
三 | 评审规则（总分30）
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（9分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×9分 | 9
（二）技术评分（18分）
1 | 每大于主机额定输出频率10KHz，得2分，本项最高得6分。评审依据：提供产品说明书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 6
2 | 具有三种凝血模式，凝血模式中需包含一种独立输出的双极凝血模式。具备得4分。评审依据：提供产品说明书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 4
3 | 使用年限≥8年，满足得4分。评审依据：提供所投设备机身铭牌实拍照片，照片须为设备本体铭牌原始拍摄图片，铭牌信息完整清晰，能够识别设备使用年限，并加盖供应商公章。 | 4
4 | 多种手术配套用的双极电极：杆状电极、针状电极，需分别提供长度规格 270mm、330mm、570mm（允差 ±5mm）。满足 2 种长度规格得 2 分；满足 3 种长度规格得 4 分。评审依据：提供产品说明书或注册证附件并加盖供应商公章。 | 4
（二）商务评分（3分）
1 | 售后服务：在质保期内设备出现故障时，12小时内到场维修，得2分。当场不能维修时，提供备用机，得1分。评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函作证，不符合要求者不得分。 | 3