## Sheet1
附件7： | 多功能视频脑电图仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 多功能视频脑电图 | 1台
1 | 具备心电滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰；
2 | 具备肌电滤波功能：在脑电图回放诊断分析时快速肌电滤波功能,能滤除肌电干扰；
3 | 中文和英文采集回放分析软件可以切换。采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围；
4 | 具备脑电地形图功能;在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况；
5 | 数据可在任意计算机回放，不需要安装软件。具备剪辑功能、屏幕拷贝功能、局部脑电图波形可以放大分析功能、快速跳选功能、数据回放、导联编排波幅调节、测量、事件标记和搜寻功能；
6 | 放大器插孔数≥40个，SPO2：≥1通道，DC：≥3通道，打标：≥1通道；
7 | 脑电图放大盒供电端口：采用USB接口供电与电脑连接；
8 | 峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p；
9 | 共模抑制比：＞120dB；
10 | 具有头皮阻抗测试功能；
11 | 视频图像分辨率≥1920×1080像素；
12 | 音视频同步采集记录；
13 | 具备闪光诱发刺激功能，LED闪光灯刺激强度≥1J；
14 | 设备设计使用年限：≥10年。
（二） | 配吞咽神经电治疗仪 | 2台
1 | 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz；
2 | 脉冲宽度：100μs~400μs可调，步长10μs；
3 | 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs；
4 | 脉冲的上升时间和下降时间：1s~10s可调，步长1s；
5 | 脉冲的维持时间：1s~55s可调，步长1s；
6 | 脉冲的断电时间：3s~75s可调，步长1s；
7 | 治疗时间1~99min可调，步长1min；
8 | 内置电极放置图示，方便使用；
9 | 双通道输出，固定模式及移动电极模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者；
10 | 可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
（一） | 多功能视频脑电图仪
1 | 主机 | 1台
2 | 24英寸液晶显示器 | 1台
3 | 隔离变压器 | 1个
4 | 40导放大器 | 1个
5 | 小型输入盒 | 1个
6 | 火棉胶电极 | 3包
7 | 黑白激光打印机 | 1台
8 | 闪光灯 | 1个
9 | 打标器 | 1个
10 | 地线 | 1条
11 | 高清网络摄像机 | 1套
12 | 数字视频软件 | 1套
13 | 脑电地形图分析软件，三维地形图软件 | 1套
14 | 离线阅图回放软件（支持面安装离线回放） | 1套
15 | 医用脑电膏 | 3盒
16 | 仪器车 | 1台
（二） | 吞咽神经电治疗仪
1 | 主机 | 2台
2 | 电源线 | 2根
3 | 四芯电疗输出线 | 2根
4 | 电刺激手柄 | 2个
5 | 远程控制手柄 | 2个
6 | 电极收纳盒 | 2个
7 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 8个
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的税务发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：五年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修提供备用机； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。