## Sheet1
附件1： | 肺功能检测仪项目招标需求及评审规则
一 | 技术参数/服务需求 |  | 备注
1 | 检测项目：包含肺通气功能检查、弥散功能测试、脉冲振荡法气道阻力功能、支气管舒张试验、支气管激发试验；
2 | 流量传感器:采用超声流量传感技术，灵敏度高，阻力小，测量稳定；
3 | 肺通气功能检查：可显示呼气、吸气指标，实时显示动态曲线，具备多项预计值公式。FVC测量中支持专业模式、动画模式检查，灵活配置自动填写模板；
4 | 定标质控：具备容量定标及验证和三流速定标及验证；支持弥散定标和验证，可实现一键快速定标；
5 | 弥散测试练习模式：引导患者掌握屏气等操作要领，避免过度吸入弥散气影响测量结果；
6 | 智能预警：支气管试验用药后测量时间提醒；
7 | 仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领；
8 | 流量测量：检测范围：0-18L/s；流量精度：±2.5％；分辨率：0.01L/s；
9 | 采用一瓶CO/CH4混合气体作为弥散功能测试气体；
10 | 一氧化碳（CO）、甲烷（CH4）气体分析器：配备红外吸收法多气体分析器；
11 | 连续频率谱脉冲振荡测试功能：呼吸阻抗检查界面可显示频谱分析图、潮气呼吸容积阻抗图、阻抗容积图、气道力学综合解释图、结构参数图；
12 | 呼吸阻抗检查过程中可识别受试者在检查期内因为吞口水、咳嗽等阻抗曲线；
13 | 脉冲振荡验证功能：支持高、中、低阻抗器验证；可进行重复性判定，自动出具结果解读和报告；
14 | 支气管激发给药模块（软件+硬件）：支持压缩空气流量验证，提供恒定的压力、流量，保障释雾量稳定。精准控制激发给药剂量；
15 | 质控管理模块：自动计算检测结果质控评级，可形成质控报告；测量中实时动态语音、图文提示，结束后依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；
16 | 信息管理模块：可录入受试者基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症等信息；
17 | 报告管理模块：支持生成及打印多种标准图文检测报告模板，报告签名支持图片签名、印刷体签名、空签名；
18 | 支持对接医院HIS及慢病管理系统，提供标准接口（如HL7）；具体对接项目按合同约定；
19 | 支持智能辅助质控，智能辅助判读；
20 | 设备使用年限10年。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 |  | 备注
1 | 肺功能主机 |  | 1台
2 | 支气管激发给药模块 |  | 1套
3 | 脉冲振荡模块 |  | 1套
4 | 图文工作站（含打印功能） |  | 1套
5 | 台车 |  | 1台
6 | 3L定标筒 |  | 1个
7 | 合格证、保修卡、说明书 |  | 1套
三 | 商务条款 |  | 备注
（一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：五年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。
四 | 评审规则（总分30）
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（9分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×9分 | 9
（二）技术评分（18分）
1 | 支持弥散定标和弥散验证，无需手动调整采样管路可实现一键快速定标，并支持弥散3L定标筒验证，检测气路密封性。满足得5分。 评审依据：提供投标产品界面截图或产品说明书并加盖供应商公章。 | 5
2 | 可升级吸入给药评估功能，且具备吸入药物的定量分析。满足得5分。 评审依据：提供投标产品界面截图或产品说明书并加盖供应商公章。 | 5
3 | 容量测量：检测范围：0-21L；容量精度：±2.5％；分辨率：0.001L。满足得3分。 评审依据：提供投标产品彩页或产品说明书并加盖供应商公章。 | 3
4 | 一氧化碳（CO）气体分析器、甲烷（CH4）气体分析器测量范围0-0.4%，浓度偏差为±0.01%，分辨率：0.001%。满足得5分。 评审依据：提供投标产品第三方检验机构出具的检验报告或产品说明书并加盖供应商公章。 | 5
（二）商务评分（3分）
1 | 售后服务：在质保期内设备出现故障时，12小时内到场维修，得2分。当场不能维修时，提供备用机，得1分。 评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函佐证，不符合要求者不得分。 | 3