## 筛查型耳声发射
附件1： | 新生儿听力筛查仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 显示屏：≥4.0英寸彩色显示屏；
2 | 触屏式设计，佩戴医用手套可操作，减少按键损坏；
3 | 操作语言：中文、英语等；
4 | 存储：主机存储至少200个患者，不少于10000个测试结果；
5 | 测试功能：DPOAE；
6 | 抗干扰性：极强抗干扰性，在普通测试环境可做测试，无需专门配置隔声室；
7 | 软件：配置全中文跟踪数据库，存储方便；
8 | 配备无线充电底座，随放随充，避免频繁插拔导致接口磨损，提升设备使用寿命；
9 | 内置可充电锂电池，支持主机单机操作；
10 | 设备使用期限：＞6年；
11 | 刺激声强：60/50dB SPL，65/55dB SPL；
12 | 刺激频率：至少包含2.0kHz，3.0kHz，4.0kHz，5.0kHz；
13 | F2/f1频率比：≥1.22；
14 | 信噪比≥6dB，OAE声压级≥-5dB ；
15 | 测试时长：4-60秒。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 主机 | 1台
2 | 探头 | 1个
3 | 耳塞 | 1套
4 | 无线充电底座 | 1个
5 | 便携包 | 1个
6 | 说明书 | 1份
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：整机质保期3年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。