## 附件1
附件1： | 化学合成套装项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 万分之一天平 | 1台
1.1 | 最大称量值≥120g
1.2 | 可读性≤0.1mg
1.3 | 重复性≤0.08mg
1.4 | 线性误差≤0.08mg
1.5 | 稳定时间≤3 s
1.6 | 秤盘外形尺寸≤直径80mm
1.7 | 金属底座
1.8 | 内置的时间与日期标识，可确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求
1.9 | 外部砝码校正
1.10 | 具备下挂称量功能，需配备下称钩
1.11 | 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果
1.12 | 支持数据管理软件，可通过配套软件将称量数据导出至Excel等通用办公软件
1.13 | 内置通讯接口
（二） | 旋转蒸发仪 | 2台
2.1 | 提供旋转蒸发仪主机及配套附件（详见配置清单）
2.2 | 水浴锅温度调节范围:室温+5℃~180℃
2.3 | 水浴锅温度调节精度：±1.5℃（水）、±3℃（油）
2.4 | 水浴锅温度控制：微电脑控制
2.5 | 水浴锅加热功率：≥1.0kW（水浴锅本体加热）、水油兼用
2.6 | 水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示
2.7 | 回转速度10~310rpm
2.8 | 蒸发能力≥25mL/min(水的蒸发量)
2.9 | 真空度：399.9Pa（3mmHg）以下
2.10 | 管路连接口径：接口外径10mm
2.11 | 安全功能：保险丝、温度过升防止器
2.12 | 升降方式：无级升降，可在任意位置固定
2.13 | 升降器冲程≥180mm
2.14 | 真空密封垫：双层直立冷凝结构玻璃磨口接口，具备可靠双重真空密封结构(特氟龙+氟橡胶密封)
2.15 | 玻璃件可安装在主机左右任何方向，可根据试验台空间以及用手习惯进行安装
2.16 | 配备自动正反转功能，可用于含固体样品浓缩干燥
2.17 | 其他配件：连接线（1m）、电磁阀控制单元、电磁阀、固定板、真空管路包
（三） | 隔膜泵 | 2台
3.1 | 设置排气速度转换开关，有高速排气和静音减压排气
3.2 | 配备气振阀，打开气振阀时可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂排出，可以有效的保护隔膜泵，降低膜片损耗
3.3 | 可以与溶媒回收装置配套使用，排气过程中可以对溶媒进行二次回收
3.4 | 排气量：20L/min-30L/min
3.5 | 极限真空度≤10hPa
3.6 | 安全功能：马达异常检知
3.7 | 马达≥90W
3.8 | 接触气体部材质：PPS、特氟隆
3.9 | 吸气口口径≥外径10mm
3.10 | 排气口口径≥外径10mm
3.11 | 重量≤6kg
（四） | 真空控制器 | 2台
4.1 | 真空度设定范围：0-760mmHg（Torr）、0-1013hPa（mbar）
4.2 | 压力测定范围：0-800mmHg（Torr）、0-1066hPa（mbar）
4.3 | 蒸汽温度测定范围：-20~150℃（温度传感器连接时）
4.4 | 设定控制方式：旋钮设定、键盘输入、电磁阀开关、输出电压可变
4.5 | 压力单位设定：mmHg、Torr、hPa、kPa、mbar
4.6 | 控制程序:定值浓缩/溶媒内置程序/自动浓缩/真空度分段程序控制
4.7 | 控制项目：压力控制/温度控制（冷却水、浴槽、蒸汽）/自动升降/旋转
4.8 | 显示器：彩色TFT液晶显示（≥4.3寸）
4.9 | 显示内容：运行模式、运转状态、测定压力、设置压力
4.10 | 外部输入输出：可输出/接收标准信号，可与配套真空、水浴、冷却设备实现联动控制
4.11 | 内置多种常用溶剂浓缩程序，用户可自定义存储≥10种，总存储≥65组
4.12 | 单程序支持多段压力编程控制，分段数量≥99段
（五） | 冷却水循环 | 1台
5.1 | 循环方式：外部密闭式循环
5.2 | 温度调节范围-20～30℃（不带加热器）
5.3 | 温度调节精度≤±2℃
5.4 | 冷却能力≥1200W（液温10℃时）、≥900W（液温0℃时）、≥550W（液温-10℃时）
5.5 | 最大流量≥16L/min；最大扬程≥9.5m
5.6 | 冷冻机：空冷式 输出700W/R410A
5.7 | 温度设定/显示：按键输入设定/LED数字显示、设定温度与测量温度切换显示
5.8 | 安全功能：自我诊断功能（上下限温度异常、加热器故障、传感器故障）、空烧防止器、可变式独立过升防止器、高压开关、冷冻机过载荷
5.9 | 保护器、漏电/电流过高保护器
5.10 | 水槽尺寸/容量≥17L
（六） | 加热磁力搅拌器 | 4台
6.1 | 操作面板：钢化玻璃，超大屏幕，多参数显示
6.2 | 具有锁定键，防止误操作
6.3 | 最大搅拌量（H2O）≥20L
6.4 | 速度范围≥50 - 1500 rpm
6.5 | 加热输出功率：≥600 W
6.6 | 温度单位：°C / °F
6.7 | 控温范围 (盘面) ：室温 + 8℃ ~ 310℃
6.8 | 可调安全温度回路范围：50 - 370 °C
6.9 | 外接温度传感器接口：PT1000（金属温度计）
6.10 | 外部PT1000控温精度±0.5℃。
6.11 | 工作盘材质：铝合金
6.12 | 工作盘外形直径≥130mm
6.13 | 自动正反转功能：可自定义搅拌方向，或选择自动正反转搅拌模式
6.14 | 间歇模式：具备间歇运转的搅拌模式
6.15 | 粘度变化趋势测量：可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示，直观了解反应进行程度
6.16 | 计时器：一体化定时器 / 计时器，可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。定时器具有蜂鸣功能
6.17 | 含介质探头检测功能
6.18 | 外形尺寸：160×80×270mm-200×100×400 mm
6.20 | 外壳防护等级≥IP42（依据GB/T 4208 / IEC 60529）
6.21 | 标配RS 232 / USB接口，可连接电脑软件进行控制或进行软件升级以及查询序列号
6.22 | 配套加热模块（2套），含加热托盘
（七） | 真空干燥箱（含真空泵） | 1台
7.1 | 长方体工作室；钢化、防弹双层玻璃门便于观察；微电脑温度控制器，控温精确可靠
7.2 | 箱门闭合松紧可调节，整体成型的硅橡胶门密封圈
7.3 | 镜面材质：不锈钢板
7.4 | 输入功率：400W
7.5 | 控温范围：搅拌可维持10~200℃
7.6 | 温度分辨率≤0.1℃
7.7 | 波动度≤±1℃
7.8 | 极限真空度≤133Pa
7.9 | 真空表：机械指针式
7.10 | 内胆尺寸：300*300*275-500*500*500 mm （长*宽*高）
7.11 | 外形尺寸：605*490*450-800*600*600 mm（长*宽*高）
7.12 | 隔板≥2块
7.13 | 工作室材料：不锈钢304（0Cr18Ni9）
7.14 | 加热方式：搁板式加热
7.15 | 电源电压：AC220V 50Hz
（八） | 防爆冰箱 | 3台
8.1 | 有效容积:≥305L:冷藏室容积 ≥195L，冷冻室容积≥ 110L
8.2 | 整体结构:立式双门设计，都为发泡门设计:保温材料采用硬质聚氨酯发泡，保温性能优
8.3 | 材质:箱体采用PCM彩板材质，内胆采用防静电HIPS材质，风道采用304不锈钢
8.4 | 温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED 显示，可同时显示冷藏、冷冻温度。冷藏及冷冻显示、控制精度均为≤0.1 ℃，冷藏室温度范围3~16℃，冷冻室温度范围-10~-30℃
8.5 | 门体结构:采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优
8.6 | 双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用
8.7 | 温度均匀性:采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀度≤1.5℃，波动性≤3℃。冷冻室温度均匀度≤1.5℃，波动性≤4.5℃
8.8 | 安全系统:具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式(报警时，报警时灯光闪烁并显示报警代码)，配远程报警接口;多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警等报警功能
8.9 | 数据存储:标配USB接口模块，可导出PDF格式数据，包含温度数据、温度曲线、故障代码。数据可存储十万条，温度数据记录周期0～240分钟可调，实现温度数据的可追溯性。可根据用户需求选择快捷导出和手动导出
8.10 | 数据打印:配针式或热敏打印机，冷藏、冷冻室同时打印:可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年
8.11 | 箱内配置:冷藏室3层隔板，冷冻室2层隔板
8.12 | 固定移动:产品配有4个脚轮，前2脚轮带脚刹，移动方便，固定可靠
8.13 | 安全保障:冷藏/冷冻配备独立门锁，可配备双挂锁，满足多人管理的安全要求
8.14 | 运行安全:当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行
8.15 | 停电报警:内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时
8.16 | 冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜，隐藏式接水盘，冷凝水由压缩机发热蒸发，无需人工倒水
8.17 | 噪音：≤35dB（A），满足实验室级噪音标准
8.18 | 物联通讯:支持物联网通讯，可选用有线或4G通讯方式，不强制4G
8.19 | 防爆类型:具备国内防爆检测机构出具防爆合格证，防爆等级不低于 Ex ec ic IIC T6 Gc
8.20 | 过流保护:搭载过流保护器。
8.21 | 箱体采用助力明把手设计，
8.23 | 采用防爆蒸发风机，
（九） | 非单一产品采购项目，核心产品为：万分之一天平、旋转蒸发仪、隔膜泵、真空控制器、冷却水循环、加热磁力搅拌器、真空干燥箱。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单（单台） | 备注
(一) | 万分之一天平 | 1台
1.1 | 主机 | 一台
1.2 | 电源线 | 一份
1.3 | 校准砝码 | 一个
1.4 | 说明书 | 一份
1.5 | 合格证 | 一份
（二） | 旋转蒸发仪 | 2台
2.1 | 主机 | 一台
2.2 | 玻璃件 | 一套
2.3 | 水浴锅 | 一台
2.4 | 说明书 | 一份
2.5 | 合格证 | 一份
（三） | 隔膜泵 | 2台
3.1 | 隔膜真空泵 | 一台
3.2 | 电源线 | 一份
3.3 | 说明书 | 一份
3.4 | 合格证 | 一份
（四） | 真空控制器 | 2台
4.1 | 主机 | 一台
4.2 | 固定板 | 一套
4.3 | 电磁阀 | 一个
4.4 | 连接线 | 一根
4.5 | 隔膜泵控制单元 | 一个
4.6 | 合格证 | 一份
4.7 | 说明书 | 一本
（五） | 冷却水循环 | 1台
5.1 | 主机 | 一台
5.2 | 管路包 | 一份
5.3 | 合格证 | 一份
5.4 | 说明书 | 一本
（六） | 加热磁力搅拌器 | 4台
6.1 | 主机 | 1台
6.2 | 电源线 | 1根
6.3 | 搅拌子 | 1个
6.4 | 温度计 | 1个
6.5 | 数据线 | 1根
6.6 | 调节安全回路工具 | 1个
6.7 | 铝热模块 | 1份
6.8 | 防滑托盘 | 1个
6.9 | 操作说明书 | 1份
6.10 | 合格证 | 1份
（七） | 真空干燥箱（含真空泵） | 1台
7.1 | 主机 | 1个
7.2 | 使用说明书、合格证 | 1份
7.3 | 装箱单 | 1份
7.4 | 玻璃器皿套组 | 1份
7.5 | 保修卡 | 1份
7.6 | 熔断器 | 2份
7.7 | 搁板 | 1块
7.8 | 真空泵 | 1个
（八） | 防爆冰箱 | 3台
8.1 | 主机 | 1个
8.2 | 电源线 | 1份
8.3 | 说明书 | 1份
8.4 | 合格证 | 1份
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：整机质保期3年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。