## 附件1
附件1： | 微波反应器项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 控制系统：采用高频闭环式反馈控制系统，微波输出连续可调（非脉冲）；
2 | 微波功率：微波输出功率≥900W，能量0~100%自动调节；能量密度调节范围0~900W/L，调节精度±0.9W/L；
3 | 微波腔体：单模微波腔体，容积≥300mL，可容纳100/125mL反应容器；
4 | 反应类型与容器：0-100mL高压密闭反应（10/35/100mL密闭容器），0-125mL常压敞口反应，可连接冷凝管冷凝回流及气体保护反应；
5 | 操作界面：一体化内置计算系统，≥10英寸触摸屏操作界面，无须外接计算机独立完成程序设定、过程控制、数据保存；不中断运行可实时在线更改全部反应参数；
6 | 温度控制：温度控制范围-80℃~350℃；控制精度≤±0.1℃，检测温度与反应物体积和形态无关；
7 | 压力控制：压力检测范围0-500psi（35bar），控制精度≤±1psi；具备压力排气点设置功能，不中断反应可设定0-435psi（30bar）自动安全排气；
8 | 搅拌系统：配有可调速电磁搅拌系统，转速0-1600rpm可调；
9 | 同步冷却-功率最大化：具备同步冷却功能，低温反应条件下可维持较高微波功率输出，以适应复杂化学反应条件的特殊要求；
10 | 压力罐重复使用：压力罐及盖子可重复使用（非一次性）；
11 | 模块化升级：配备多种升级接口（-80℃超低温、加气/加氢组件、同位素合成、流动化学等）；
12 | 内置摄像：内置摄像组件≥500万像素，可实时观察反应状态与反应进程；投标时须提供实时观察图片及像素说明；
13 | 压力控制系统细节：高精度压力控制系统，可自动控制泄压量、支持多次泄压、实时显示压力数值；
14 | 软件功能：软件具备常规—微波条件转换功能；不具备的，须提供等效转换方案；
15 | 防爆安全：配置防爆安全保护装置，含电动腔门联锁、防爆上盖，反应瓶异常爆裂时保护温度探头及微波腔体；
16 | 储样冰箱：总容积≥460L（冷藏≥270L/冷冻≥157L）；冷藏2~8℃、冷冻-18~-25℃；尺寸≤703×666.5×1900mm；
17 | 移液器：移液器2套（6把/套），量程覆盖2.5~1000μL，整支可紫外灭菌，可拆卸；
18 | 超静音无油空压机：自由排气量≥120L/min，输出压力0~0.8MPa可调，压力波动≤±0.02MPa，1米处噪声≤50dB (A)）。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 微波合成主机 | 1台
2 | 温度控制系统（内置） | 1套
3 | 压力控制系统（内置） | 1套
4 | 实时成像系统（内置） | 1套
5 | 10ml反应组件 | 1套
6 | 35ml反应组件 | 1套
7 | 100ml反应组件 | 1套
8 | 常压反应组件 | 1套
9 | 10ml 反应管及盖子 | 100套
10 | 35ml反应管及盖子 | 25套
11 | 超静音无油空压机 | 1套
12 | 10ml反应瓶PTFE膜 | 200片
13 | 35ml反应瓶PTFE膜 | 200片
14 | 储样冰箱 | 1台
15 | 移液器 | 2套
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：整机质保期3年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。