## 附件2
附件1： | 蛋白纯化仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 工作条件：
1.1 | 电力供应：100-240V AC，50-60 Hz；
1.2 | 仪器尺寸：300×400×400-500×500×500 mm（长×宽×高）；
2 | 系统泵
2.1 | 流速：0.01–25 mL/min；
2.2 | 泵为双泵头柱塞泵，泵头材质耐腐蚀（如钛合金），具备在线除气功能及防回流设计；
2.3 | 流速精度：≤±2%（0.25–25 mL/min，0.7–3 cP）；
2.4 | 粘度范围：0.7–10 cP；
2.5 | 压力范围：0–5 MPa（50 bar，725 psi），可兼容大部分预装柱；
3 | 检测器
3.1 | 紫外检测器
3.1.1 | 使用LED灯，280 nm检测波长，灯源寿命长；
3.1.2 | 线性：0至2 AU，±5%以内；
3.1.3 | 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高；
3.1.4 | 耐受压力：0–2 Mpa；
3.1.5 | 光径长度：2 mm；
3.1.6 | 紫外检测信号噪音 < 0.1 mAU；
3.1.7 | 紫外检测信号漂移≤0.2 mAU/h（2mm光径，280nm）；
3.2 | 电导检测器
3.2.1 | 检测范围：0.01 mS/cm–999.99 mS/cm；
3.2.2 | 检测精度：≤±0.01 mS/cm或±2%，以较高者为准（0.3–300 mS/cm）；
3.3 | 温度
3.3.1 | 读值范围：0–70 ℃；
3.3.2 | 精度：≤±1.5 ℃（4–35 ℃）；
4 | 阀门
4.1 | 入口阀≥4入口，其中两个入口可按比例混合；
4.2 | 进样阀支持自动切换上样/进样/冲洗状态，支持微量样品上样；
4.3 | 出口阀：1个；1个位置与收集器相连，用于数目较多样品的收集；1个位置用于大体积收集；最后1个位置接废液；
5 | 组分收集器
5.1 | 圆形组分收集器：可兼容直径10–18 mm收集管≥95个管位，直径12 mm收集管≥175个管位；收集器滴头具有液滴检测器，在更换收集管时防止液滴溅到管外造成样品损失；
5.2 | 防溢出模式：自动开启滴同步功能；
5.3 | 清洗站：容量≥10 L；超声频率≥40 kHz；超声功率≤200 W；超声功率可调范围40%–100%；加热功率≤400 W；温度设定范围室温–80 ℃；工作时间1–480 min可调；具有液位显示和保护功能；
6 | 控制软件
6.1 | 软件对实验数据采用独立数据库管理软件进行管理，可定期自动或手动进行数据备份和归档；数据库和备份文件具有密码保护，防止数据被未授权访问或泄露；
6.2 | 软件具有四个窗口：系统管理、系统控制、方法编辑、结果评价，运行时窗口之间可自由转换；
6.3 | 软件内置常用层析柱数据库，可选择层析柱并自动匹配压力限值；
6.4 | 软件的方法编辑器模块需具有常用模板和文本两种方式编辑方法程序；模板应包含常用层析纯化类型等实验；文本指令包含监测命令，可监测紫外吸收、电导率、流速、压力等，并支持循环指令、触发指令、计数指令、方法队列、变量筛选等
6.5 | 软件能够记录硬件模块的序列号、运行时长或运行次数，如紫外灯使用时长、阀门开闭次数；
6.6 | 软件具备结果批处理功能，可进行大量结果数据的相似重复处理；支持曲线运算与处理、曲线及峰表导入导出、数据导出等功能；
6.7 | 软件具备多结果峰比较功能，可快速比较不同结果的峰积分数据；
6.8 | 具有远程管理功能，可使用手机、平板或计算机在局域网内通过浏览器查看设备使用情况；可同时显示5条实时曲线和不少于50个运行数据，查看仪器报警信息，并可分类或分组查看仪器及统计特定时间内的使用频率；
6.9 | 具有层析图谱纯度分析功能，可自动或手动完成泳道识别、条带定位、背景扣除并计算相对含量，自定义分析报告并导出；可关联色谱曲线分析蛋白纯度，并将凝胶样品编号标记在色谱图中；
6.10 | 具有远程控制功能，可使用手机、平板或计算机在局域网内通过浏览器以手动命令远程控制设备；日志可记录移动设备登录IP地址用于身份识别；支持浏览近30天结果数据，并支持放大、导出图片等操作；
7 | 数据处理工作站：≥ Intel i5-12400 / AMD R5 5600，6 核及以上；512GB SSD 固态硬盘；可额外选配 1TB 机械硬盘用于长期图谱数据归档；集成显卡；≥24 英寸，1920×1080，IPS，支持长时间连续点亮；：Windows 10 专业版 64 位）；
8 | 凝胶过滤预装柱：包装：5×5 mL；内径×床高：16/25 mm；柱体积≥5 mL；平均颗粒：15–88 μm；球蛋白分离范围：1000–5000 Da）；
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 蛋白纯化仪主机 | 1台
2 | 圆形收集器 | 1个
3 | 分析软件 | 1套
4 | 数据处理工作站 | 1台
5 | 清洗站 | 1个
6 | 凝胶过滤预装柱 | 1根
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：整机质保期5年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。