## 附件1
附件1： | 快速分离纯化色谱仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 人机交互：配备≥12 英寸中文触摸屏；支持以太网连接电脑远程控制，单台电脑可控制多台仪器；前面板配置 USB 接口，可实现数据保存、方法传输、仪器软件升级（软件升级免费）；
2 | 软件操作模式：方法开发采用图形化界面，通过触摸屏点击、拖动即可完成整个分离方法的编辑、具有实时控制功能，运行过程可随时修改方法所有参数,无需暂停仪器、具有自动转换功能：软件可根据薄层色谱（TLC）Rf值辅助生成梯度洗脱条件；
3 | 智能软件功能：分离方法可在不同规格色谱柱间进行放大转移，无需重新摸索全部条件、软件以不同颜色标示各馏分及对应收集试管位置、具备梯度聚焦功能，可根据样品化学性质自动优化分离方法；
4 | 输液泵系统：柱塞泵≥2套，≥4路溶剂通道，支持二元及以上梯度，运行过程可引入第三种溶剂参与洗脱；并与液位监测条统一通道口径；流速 1‑300mL/min；流速精度≤±1%；系统最大压力≥300psi；
5 | 溶剂梯度功能：支持等度、线性、阶梯梯度；出峰阶段可锁定等度洗脱；运行过程可实时修改梯度程序；
6 | 内置馏分收集器：内置集成收集器，配置不少于2个收集支架；配置清单补充“16mm试管收集支架”，数量与参数匹配；兼容 13 mm、18 mm 试管、大容量样品瓶支架、漏斗支架；
7 | 独立空气泵：独立吹干空气泵，可吹干未完全干燥固体样品；实验结束可选择管路、色谱柱吹洗 / 不吹洗；
8 | 收集方式：支持峰阈值收集、时间窗口收集、全收集、不收集；可独立设置有峰、无峰条件下收集体积；具备智能峰识别，减少样品浪费；
9 | 检测器：澄清：内置检测器无需单列；如为备件/外置模块，注明用途；支持单波长、双波长检测、全波长在线扫描；预留 ELSD 蒸发光散射、质谱检测器拓展接口；
10 | 溶剂管路液位监测：≥5 路溶剂管路，具备溶剂瓶、废液瓶液位传感器，溶剂不足、废液满溢自动提示报警；
11 | 压力监控：系统实时监测流动相压力；超压自动报警，可自动调整流速，保护色谱柱与管路；
12 | 自动延长运行时间：程序结束仍有组分未洗脱完全时，软件可自动延长运行时间；
13 | 溶剂蒸气检测与安全保护：配备溶剂蒸气检测器，实时监测仪器周边及实验室环境溶剂蒸气浓度，超标自动报警停机；
14 | 整机尺寸：可放置标准通风橱内,尺寸数值按市场主流规格合理设定并说明依据，避免按单一型号精确尺寸限定；
15 | 常温搅拌器：最大搅拌水量≥5L；转速 200‑1500rpm，LCD 实时转速显示；
16 | 循环水真空泵：单头抽气量≥10L/min；真空度≥‑0.098MPa；总流量≥60L/min；双表双抽；水箱≥15L；
17 | 双级旋片油泵：抽速 4m³/h (1.1L/s)； 极限分压强（关气镇）≤5×10⁻²Pa；KF16 接口；噪音≤52dB；配套真空泵油；
18 | 氢气发生器：纯度≥99.999%；流量 0‑500 mL/min；输出压力 0‑0.4MPa、0‑0.6MPa 两档可调；压力稳定性≤0.001MPa。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 制备色谱仪主机 | 1台
2 | 紫外检测器 | 1套
3 | 收集支架 | 2个
4 | 4g正相色谱柱 | 10个
5 | 12g正相色谱柱 | 10个
6 | 24g正相色谱柱 | 10个
7 | 40g正相色谱柱 | 10个
8 | 80g正相色谱柱 | 10个
9 | 鲁尔接头 | 1套
10 | 泵密封圈 | 2套
11 | 4克空柱管 | 2套
12 | 25克空柱管 | 2套
13 | 常温搅拌器 | 4套
14 | 40克反相柱 | 1套
15 | 循环水式真空泵 | 2台
16 | 双级旋片泵（油泵） | 1台
17 | 氢气发生器 | 1套
三 | 商务条款 | 备注
1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
2 | 质保期：整机质保期3年；
3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
6 | 验收方法：一次性验收；
7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。