## 10.29编制
附件1： | 外科显微镜项目招标需求
| 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 规格一 | 1套
1 | 镜筒持倾斜角度调节；
2 | 标配高清直播、摄录像一体化功能；
3 | 照明光源采用卤素灯，支持四级调光；
4 | 支持电动调焦，调焦行程≥40mm；
5 | 光学系统：采用两组四通道光学系统，无需分光器切换光路 ；
6 | 配置两组光源，支持瞬间切换；
7 | 双目屈光度调节范围：-6D～+6D；
8 | 横臂最大伸展长度≥1000mm；
9 | 镜体方向调节：水平旋转±180°，左右摆动±90°，前后俯仰±30°；
10 | 平衡臂配置双调节旋钮，旋转调节范围≥360°，伸展臂长度≥1000mm；
11 | 支持术中同步录像、实时直播输出手术画面；
12 | 配置32寸及以上高清显示器带触控屏功能，支持遥控器操作、视频回放、快速剪辑、一键导出；
13 | 瞳距调节范围：55mm～75mm；
14 | 横臂上下升降调节范围≥250mm；
15 | 高清摄像头分辨率≥1920×1080P，配一体化支架；
16 | 支持术中影像实时记录、存储、导出，可抓拍术中静态图像。
（二） | 规格二 | 5套
1 | 镜筒支持倾斜角度调节；
2 | 照明光源采用卤素灯，支持四级调光；
3 | 支持电动调焦，调焦行程≥40mm；
4 | 光学系统：采用两组四通道光学系统，无需分光器切换光路；
5 | 配置两组光源，支持瞬间切换；
6 | 双目屈光度调节范围：-6D～+6D；
7 | 横臂最大伸展长度≥1000mm；
8 | 镜体方向调节：水平旋转±180°，左右摆动±90°，前后俯仰±30°；
9 | 平衡臂配置双调节旋钮，旋转调节范围≥360°，伸展臂长度≥1000mm；
10 | 瞳距调节范围：55mm～75mm；
11 | 横臂上下升降调节范围≥250mm。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。 评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单（单台）
（一） | 手术显微镜（规格1） | 数量
1 | 显微镜主镜（双人四目） | 1台
2 | 立式平衡支架 | 1套
3 | 电动调焦机构 | 1套
4 | 镜筒调倾机构 | 1套
5 | 一体化高清直播摄录像系统 | 1套
6 | 电源电缆 | 1根
7 | 脚踏开关 | 1件
8 | 光导纤维 | 1根
9 | 布镜套 | 1块
10 | 保险丝 | 3只
11 | 显微镜镜头箱 | 1件
（二） | 手术显微镜（规格2） | 数量
1 | 显微镜主镜（双人四目） | 1台
2 | 立式平衡支架 | 1套
3 | 电动调焦机构 | 1套
4 | 镜筒调倾机构 | 1套
5 | 电源电缆 | 1根
6 | 脚踏开关 | 1件
7 | 光导纤维 | 1根
8 | 布镜套 | 1块
9 | 保险丝 | 3只
10 | 显微镜镜头箱 | 1件
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：三年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，免费提供软件升级、每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决，具备充足零配件储备； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。