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主要技术规格及系统概述：
一、执行标准：
1．TSG 24《氧舱安全技术监察规程》；
2．TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》；
3．GB/T 12130-2020《氧舱》；
4．JB 4732《钢制压力容器－分析设计标准》；
5．符合ISO9000质量管理体系认证要求。
6．GB9706.1-2020 《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》；
7．NB/T47013 《承压设备无损检测》；
8．GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；
9．GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》；
10．GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》；
11．满足国家食品药品监督管理局产品检测要求。
二、技术规格参数
（一）舱体部分
★1．结构形式：双舱四门舱体。平底、平封头圆形高压氧舱。
★2．氧舱规格要求：舱体直径≥3600mm，长度≥11500mm。
3．最高工作压力≥0.2MPa。
4．治疗人数：≥22人，其中主舱≥18人，过渡舱≥4人。
5．人均舱容≥3m³。	
6．舱门形式：一次冲压成型高强度薄壳门。锁紧方式：低压自动锁紧。
★7．舱门透光尺寸及数量：（高×宽）≥1900×1200 mm。数量≥4套；
8. 照明方式及数量：冷光源外照明，数量≥14个。
★9．观察窗尺寸及数量：透光直径≥350mm，数量≥8只。
[bookmark: _GoBack]10．摄像机数量：≥8个。
11．递物筒数量：≥2套，透光直径≥300mm，主舱、过渡舱各≥1套。
12．舱内座椅及数量：高压氧舱专用活动座椅，共≥22个。
★13．吸氧装具布局方式及数量：采用带式吸氧装置。主舱≥18个，过渡舱≥4个。
14．舱内装饰两侧内壁无夹层，减少细菌残留。金属材料选用≥1.5mm镀锌冷轧钢板，表层静电喷塑，高强度，抗磨，抗撞，阻燃等级为A级。
15．舱内地板采用塑胶地板铺面。
16．舱内配设全程吸痰装置 ≥3套: 主舱≥2套、过渡舱≥1套。
17．舱内配设急救供氧装置≥3套: 主舱≥2套、副舱≥1套。
18．舱内配呼吸机气源接口装置≥2套：主舱、过渡舱各≥1套。
19．配设生物电无损导联装置接口≥8套：主舱≥6套、过渡舱≥1套，每个接口可接≥4根线。
20．舱内配全方位拾音对讲装置≥2套：主舱、过渡舱各≥1套。
21．舱内配无触点感应式应急呼叫报警装置≥22套：每人位≥1套。
22．每舱室均设置自动泄压安全阀≥2套，并配手动紧急卸压装置。
★23. 所有供排气、供排氧、空调等通舱孔开设于舱顶。
23．其他配置：
23.1每舱室均配设药品柜≥1套。
23.2每舱室均配设输液吊架≥1套。
（二）操作控制台
设备操作控制方式：采用机械手动+触摸屏控制+计算机自动化操作三种形式；操作控制系统由数字自动化操作控制总台和机械式分控台组成；
㈠总控台
1.计算机控制系统≥1套。
2．氧舱专用双工对讲机≥1 台。
3．音乐播放器≥1台。
4．电气控制系统≥1 套。
5．分布式吸氧动态显示系统≥22位。
6．触摸屏控制系统≥4 套。
7．应急电源≥1 台。
8．按钮开关≥1套。
9．喇叭≥1套。
10．空调控制器≥3套。
㈡分控台 （主舱）
1．加减压操作阀门 ≥2 套：加、减压各≥1 套。
2．供排氧操作阀门≥2套：供、排氧各≥1 套。
3．压力显示系统 ≥5 套：
精密压力表≥1 只；
普通压力表≥1 只；
供气压力表≥1 只；
供氧压力表≥1 只；
水柜压力表≥1只。
4．智能声光报警式测氧仪≥1台。
5．取样流量计≥1 套。
6.急救供氧流量计≥2套。
㈢分控台（过渡舱）
1．加减压操作阀门≥ 2 套：加、减压各≥1 套。
2．供排氧操作阀门≥2套：供、排氧各≥1 套。
3．压力显示系统≥4 套：
精密压力表≥1 只；
普通压力表≥1 只；
气源压力表≥1 只；
氧源压力表≥1 只。
4．智能声光报警式测氧仪≥ 1 台。
5．取样流量计≥1 套。
6.急救供氧流量计≥1套。
（三）压力调节系统
1．空压机：静音型螺杆空压机，≥2台。
2．空气冷却系统：冷冻式干燥机≥2台。
3．空气净化系统：采用气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生标准。
4．储气罐：工作压力≥1.4MPa，总容积≥26m³。储罐数量及结构形式按基建实际情况设计。
5．配设加压消音装置≥2套，主舱、副舱各≥1套。
6. 配设进舱空气检测装置接口1套。
（四）呼吸气系统
1．呼吸气体供应装置：采用低阻力供氧方式，配低阻力呼吸调节器、传感、供氧缓冲包。
2．排氧方式：缓冲式舱外排氧。
3.舱内吸氧装具采用多功能医疗模块≥22套。每套医疗模块具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、负压吸引、应急呼叫等功能。
4.采用微阻力呼吸调节器 ≥22套。
（五）舱内环境调节系统
1．空调：采用分体冷暖空调。主舱≥2P≥ 2台，过渡舱≥2P ≥1台。
2．送风方式，采用永磁耦合感应传动。
3. 空调泠凝水具备舱外自动排水功能。
（六）电气控制系统
设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换。
（七）监控系统
1.采用高清微型摄像机，≥8台；
2. ≥50英寸液晶显示器≥1台。
3．监视画面经由硬盘录像机，将每个摄像机画面显示于监视屏上。
（八）消防系统
1．按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m².min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式气动控制阀，以确保紧急状态下使用。
2．采用细水雾灭火系统。有效灭火降温。
3.配设防腐高压消防水罐≥1台。
（九）计算机控制系统
1.软件主要功能：加减压系统自动控制、排氧系统自动控制、医疗方案的优选功能、语音自动播报、数据跟踪处理、自动显示和记录、氧浓度自动监控、安全锁定功能、舱内压力自动保护功能、智能记录、软件系统一键还原、断电自保、自动稳压功能、数据记录、存档和打印功能、安全检测、故障报警自检功能。
2.应具有自主的软件著作权。
（十）安全附件和安全保护装置
 1．安全阀：主舱、过渡舱配置安全阀各≥2只。
　　储气罐、消防水罐配置安全阀各≥1只。
 2．递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各≥1套。
　　递物筒配装压力显示仪表各≥1套。
 3．压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置。
 4．各舱室内、外应急卸压装置各≥1套。
（十一）其它配置
中央监护站≥ 1套。
1、由显示波形模块、显示生理参数模块、报警模块、监护功能模块、单床监护模块、历史回顾模块、药物计算模块、存储打印模块、系统维护与登录模块组成。中央监护系统适用于医疗单位对多台监护仪获得的生命体征信息（心电、心率、呼吸、无创血压、体温、脉搏氧饱和度等参数)进行监护、显示、储存和打印
2、最多同时检测≥64台监护仪；
3、支持单床窗口显示
4、动态趋势显示：
5、动态波形显示且可对单独的波形进行冻结；
6、响应来自监护仪的各种报警信息及所有监护仪的报警管理；
7、每台监护仪长达不低于240小时的趋势数据存储及回顾
8、每台监护仪长达不低于3000条报警事件的存储及回顾
9、确保分析结果准确
10、单台监护仪的全息信息显示；
11、接收、解除、转床等病人信息管理；
12、不低于20,000个历史病人的监护数据的查询、浏览、维护等管理；
13、不低于72小时≥64通道的全息生理波形存储及回顾；
14、药物剂量计算、滴定表计算；
15、多种报警提示方式
16、可以在中央监护系统上显示的各监护仪的生理参数包括：
17、心电测量中的心率、ST段、PVCs;
18、呼吸测量中的呼吸率；
19、血氧饱和度测量中的血氧饱和度、脉率；
20、无创血压测量中的收缩压、舒张压和平均压；
心电监护仪≥10台
1. ≥12.1寸彩色高清晰TFT显示，多达8道波形的同屏显示
2. 支持壁挂式，台车式的支架解决方案
3.药物/滴定表计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算等
4.真人语音报警，提示更直观
5.支持有线/无线联网方式
6.支持七导心电同屏、大字符显示、心电级联、呼吸氧合图、它床监护屏显示模式，多达128种大字符观察界面，满足更多临床需求。  
7.可实现最少5小时不间断监护
8.常用快捷键，自定义设置、满足不同科室使用习惯
9.USB可在线升级功能
10.提供强大的数据存储及回放功能，可支持≥150小时趋势数据、不低于1800个报警事件，不低于1000组NIBP数据。
11.无创血压测量：
11.1.适用范围：新生儿/儿童/成人
11.2.测量方式：手动、自动、连续测量
11.3.自动测量间隔时间：1分钟—480分钟
11.4.测量范围：收缩压 40-270mmHg舒张压10-210mmHg平均压 20-230mmHg
11.5.具有双重过压保护和超时保护功能
12.血氧饱和度测量范围：0%-100%
13.呼吸：
13.1.测量范围：7-150次/分钟
13.2.具有呼吸窒息报警功能
（十二）质保期≥3年
