麻醉机技术参数

1 主机：机架：配置不低于两个抽屉，具备线缆防缠绕装置；操作区及工作台分别内置灯光照明，且亮度可无级调节。

2 麻醉机：气动电控呼吸机，支持中英文界面；支持新生儿通气（提供注册证作为依据）；外置彩色显示屏幕≥12英寸；支持触摸、旋钮两种操作方式；触摸屏戴手套不影响正常操作；用户可选择全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，且可无限次跳过自检；提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、手动通气、电子PEEP、压力控制容量保证（PCV-VG）、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro；潮气量监测范围：≤5ml；呼吸频率：4-100 次/分钟，病人有自主呼吸时，呼吸波形会变色描计；吸呼比：2:1到1:8。最大吸气流速：≥120 l/min。压力设置：≥60 cmH2O；最大压力限制范围：≥100 cmH2O， PEEP范围：4 到 30 cmH2O；具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；标配二种工作模式：通气模式、待机模式。

3 气源：氧气、空气双气源；供氧压力小于252kpa报警。

4 流量计：电子流量计，氧气、空气，流量通过麻醉机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min；具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min。

5挥发罐：配内置式双挥发罐位。

6 呼吸回路：所有呼吸回路模块可耐受134℃高温高压消毒，并在所有部件上有标识；标配支持内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰；内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题。

7 数字和波形监测：监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示；标配回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。可描记并存储6个呼吸环；报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。

8 传感器：配抗变型加热流量传感器, 可耐受134℃高温高压消毒，并在所有部件上有标识；高精度韧钢抗变型加热流量传感器使用年限≥1年（可提供证明文件）；吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施。

9 内置后备电池。

10质保5年