电子胃肠镜系统调研需求

- 配置：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理系统 | 2套 |
| 2 | 高清电子胃镜（治疗） | 2根 |
| 3 | 高清电子胃镜（检查） | 1根 |
| 4 | 高清电子结肠镜（检查） | 1根 |
| 5 | 高清电子结肠镜（治疗） | 2根 |
| 6 | 小超声探头 | 1个 |
| 7 | 工作站 | 2套 |
| 8 | 高清显示器 | 2台 |
| 9 | 水泵 | 2台 |
| 10 | 气泵 | 2台 |
| 11 | 台车 | 2辆 |

二、参数要求

1、图像处理系统

1.1	具备搭载5色LED主机光源一体化的机型。

1.2系统具有双红光成像功能，

1.3图像可进行电子放大，有不少于3种模式可选择。

1.4	LED光源使用寿命≥1万小时，

1.5具备色调调节功能，进行红色调节：±5挡；蓝色调节：±5挡；色度调节：±5挡

1.6兼容高清和常规胃肠镜、放大内镜、十二指肠镜等高端镜种。

1.7 系统除了常规白光观察，还有窄带成像观察

1.8具有便携的触控面板操作界面，方便直观操作。

1.9系统兼容超声主机，实现超声穿刺手术

1.10具有保持对比度的亮度条件成像功能，获得亮度均匀的清晰图像。

2、高清电子胃镜（治疗）

2.1	高清画质，视野角≥140°，视野方向0°前视。

2.2	景深3-100mm

2.3	先端部外径≤9.8mm 插入部外径≤9.6mm；

2.4	弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左右各≥100°；同时向上打角度时可左右摆动，

2.5	管道内径≥3.2mm 。

2.6	能效的进行窄带光观察并发现微小的早期病变；

3、	高清电子结肠镜（治疗）

3.1	视野角≥140°，视野方向0°直视；

3.2	弯曲角度：上≥210°，下≥180°，左右各≥160°

3.3	内镜具有遥控按钮，具有高清画质，有效的进行窄带光观察并发现微小的早期病变

3.5	先端部外径≤9.8mm，插入部外径≤10.5mm，钳子管道内径≥3.2mm。

三、质保期：三年