附件1：

高压灭菌器市场调研需求

一、设计性能

1.1、设计压力：-0.1 Mpa～0.3Mpa

1.2、设计温度：144°C

1.3、最高工作压力：0.23MPa

1.4、温度选择范围：105℃～136℃

1.5、腔体材料：材料强度不低于SUS304不锈钢

1.6、容积：60升

二、技术性能

2.1采用高效的抽真空系统，工作噪音低，极限真空可达-90KPa以上，抽空速度快，物品干燥度好，灭菌更彻底。

2.2灭菌器采用自动门结构，内置敞开式水箱，便于水箱清洗，水箱一次注满水后可多次运行程序，配置水质监测模块，保证蒸汽质量的可靠性。

2.3全新的操作界面，液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息。

2.4设有裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、快速程序等灭菌程序和B&D测试、真空测试程序以及预热、干燥辅助类程序。

2.5注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行。

2.6覆膜式腔壁加热膜，节能省时，灭菌器内置即时蒸汽发生器。

2.7强力真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％，敷料干燥后残余湿度不超过1%。

2.8 0.22um除菌高效空气过滤器。

2.9感应式操作模式。

三、安全装置：

超温自动保护装置：蒸汽发生器的多重控制与保护、门安全联锁装置、双重超压保护、电子电路安全装置

四、质保期5年