## Sheet1 (2)
血栓弹力图仪及试剂采购需求
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求
1 | 功能 | 全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；评估阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%,ADP%)，主要用于评估抗血小板药物的疗效；体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量（功能性纤维蛋白原检测）；快速TEG检测（激活凝血检测试剂盒）
2 | 基本原理 | 机械动力学（电磁法）
3 | 样本要求 | 枸橼酸钠全血、肝素抗凝全血
4 | 测定时长 | 20-25分钟
5 | 温度控制 | 每个通道均有独立温度控制系统，可根据需要调节
6 | 输出参数 | 20个以上的国际标准参数，包括a角度，R值，K值，SP,MA值，Angle,TMA,G，E, TPI, EPL, A, CI, PMA, LTE, LY30, A30, A60, CL30, CL60, LY60, CLT,aPTT,INR等。
7 | 检测通道 | 4个，无需连接外部电脑，可以完全自主实现检测。
8 | 通道差 | R/min、MA/mm 的通道差在15％范围内，Angle／度的通道差在10％范围内
9 | 测量重复性 | R/min、MA/mm的变异系数（CV）值应在15％范围内，Angle／度的偏倚在10％范围内
10 | 连续工作时间 | ≥24小时
11 | 软件功能 | 专用配套软件，自动记录检测结果，系统与医院Lis系统对接，具有数据导出功能， 报告单编辑和打印功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果。
12 | 报告模式 | 图形＋数据，输出初步的诊断建议
13 | 报告发送方式 | 报告自动发送
14 | 操作界面 | 中文操作界面
15 | 配置 | 主机1台、电源线1根、无线键盘1个、无线鼠标1个、说明书、合格证、操作手册。
16 | 质控品 | 拥有高、低两种原厂质控
17 | 其他 | 设备可自动装卸检测杯。
18 | 质保期 | 整机质保≥3年
血栓弹力图（普通杯）检测试剂参数
1 | 功能 | 体外检测人全血的血凝时间（R）、血凝速率（Angle）、血块成形时间（K)、血块强度（MA）、血凝指数（CI）指标、纤溶指标（LY30、EPL）等， 用于评价人凝血及纤溶系统的功能。
2 | 主要成分 | 高岭土、CACL2、生理盐水、反应杯
3 | 效期 | 试剂有效期≥24个月
4 | 存储温度 | 2℃-8℃保存
以上要求需全部满足，否则投标无效。证明材料包括不限于医疗器械注册证及附件产品技术要求， 说明书，技术白皮书等