南昌市第一医院急救设备一批调研参数

项目一：中高端呼吸机（数量四台）

1.	适用于对成人及小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中/英文操作界面。

2.	气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示，具有备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作。

4.	设备≥18英寸电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，采用屏机分离技术，屏幕可上下左右旋转。

5.	可最多5道波形同屏显示，提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

6.	通气模式：

6.1  标配有创通气模式：具有压力/容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气、压力释放通气(APRV)、自适应通气模式（如ASV/AMV）、容量支持（VS）等通气模式。

6.2      标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T。

6.3      高级模式：成比例通气模式

6.4      新生儿单支无创通气功能；

6.5      具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度；

7.	设置参数：

7.1	潮气量：20ml-4000ml；呼吸频率：1-150次/min；	吸/呼比：4:1-1:10；吸气压力：1-100 cmH2O；压力支持：0-100cmH2O；

PAV/PPS/PPV支持百分比：25-100%

PAV/PPS/PPV最高压：6-40cmH2O；

PAV/PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml；

7.2	吸气流速：5-180L/min；

7.3	吸气时间：0.1-10s；

7.4	压力上升时间：0-2s；

7.5	叹息压力：off，1-40 cmH2O；

7.6吸气暂停：off，5-60%；

最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L；

最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s；

8.	监测参数：

8.1	气道压力：呼气末正压、气道峰压、平台压、平均压等监测；

8.2	肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测；

8.3	具有浅快呼吸指数、呼吸功、牵张指数、肺过度膨胀系数等监测；

8.4  血氧饱和度监测功能、提供SpO2和PR监测值，同时提供ROX呼吸指数；

9.	具有动态肺视图界面，以图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

11.	具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征

12.	具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

13.	具有肺复张工具，以控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张治疗。

14.	具有海拔高度补偿、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

15.	标配化学氧或顺磁氧监测。

16.	吸气、呼气阀组件一体化设计，均可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

项目二：AED除颤仪（数量一台）

- 物理功能

- 设备具备高便携性，有便携把手。

- 主机有机盖保护装置，电极片具有收纳仓。

- 主机使用期限≥10年。

- 操作显示

- 采用开盖即开机方式。

- 主机具有成人和儿童模式，可以通过病人类型一键切换按钮进行成人/儿童切换。

- 提供语音指导提示，指导操作人员按照 AHA/ERC 推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气。

- 设备性能

- 采用双相波技术，成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J，能量可自动递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次或后续电击使用更高级别能量。

- 开机到200J放电准备就绪用时＜7s，

- 开始分析心律到200J放电准备就绪时间＜5s,

- 除颤后ECG恢复时间＜2s。

项目三：CPAP呼吸机（一台）

- ≥12.1寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，支持戴手套触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

- 内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。

- 内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，具有氧电池自动校准功能，无需手动操作。

- 提供压力发生器，提供近鼻端压力监测。

- 不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

- 通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。

- NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能

直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。

窒息唤醒2cmH2O-20cmH2O，窒息时间：OFF，1 s – 60 s。

- NIPPV模式：

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinsp：2cmH2O-20cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

- SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinp：2cmH2O-20cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

后备频率：1bpm-120bpm

- HFNC高流量氧疗模式：

流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。

- 提供增氧功能：

通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。

- 提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-20cmH2O。

- 具备自动泄漏补偿功能，可实时监测送气流量和气道压力，自动调节送气流量，可显示泄漏率。

- 报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

- 数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，系统最多可以存储 10000 条事件日志。

- 具备锂电池，充满可使用≥4小时。

另配：

一、经皮黄疸仪设备参数（两台）

2、内部电源：电池，每充足一次电至少能检测1000次

3、光源：氙闪光灯

4、光源寿命：不低于150000次

5、显示方法：数字显示

6、示值误差：00~15±1；16~30±1.5;单位：mg/dL和μmol/L两个单位

7、信息提示：低电压提示

8、时间设置：可实现时间日期的修改

9、开启准备时间：小于10秒

10、效验屏：对白色屏（“0”）显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1

二、新生儿喉镜参数（一台）

喉镜镜片：适配新生儿气道，常用0号、1号叶片，弧度贴合新生儿咽喉生理曲度。

医用不锈钢（耐高温消毒），叶片前端圆润无棱角。

叶片内置光纤导光通道，透光率≥90%，光照均匀无阴影。

手柄轻量化设计，方便握持操作。

三、排痰仪（一台）

适用于呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出。使患者增强排出呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统病发症的发生。

1显示方式:液晶显示，中文菜单

2.时间设置:1-99min 快速操作:一键启动

3.压力设置:3-16mmHg. 工作模式:满足成人、儿童不同情况的患者

4.保险功能:手持式释压停止装置，一键暂停/启动

5.自动检测漏气补偿:实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿

6.排痰背心:全胸充气背心/半胸充气胸带满足不同年龄、不同体征患者穿戴

以上设备质保：三年