| 附件1： 口腔设备一批（含口内扫描仪一台，牙科微动力系统3台，口腔器械一批） 市场调研需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口腔设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序列号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 |  | 参数 |  |
| 1 | 口内扫描仪 |  |  |  | 1、扫描精度：≤50μm 2、扫描速度：全口≤60s，单牙≤5s 3、扫描技术：结构光/蓝光 4、输出格式：STL 5、数据接口：USB3.0 6、重量：手持端≤500g 7、校准：支持手动校准 8、工作电源：220V±10%，50Hz 9、质保：3年 |  |
| 2 | 齿科微动力 |  |  |  | 1、双水路选择。 2、插电即用； 3、采用无刷电机 4、多功能脚踏。 5、扳手式蠕动泵； 6、内置风冷系统 7、配备触摸屏 8、适配各型转速比手机； 9、有外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式带有“冲洗”程序； 10、马达可承受130℃高温高压灭菌； 11、配有拔牙手机和修复光纤手机 12、质保：3年 |  |
| 口腔器械 |  |  |  |  |  |  |
| 序列号 | 名 称 | 规 格 型 号 |  | 数量 |  | 参数 |
| 1 | 手术剪 | 12.5cm |  | 20 |  | 剪刀开闭应灵活；剪刀应有良好的耐腐蚀性。 |
| 2 | 口腔麻醉注射架 | 钩头 A |  | 20 |  | 适配不同制式螺纹针头；推杆头端设计为尖头和钩头。 |
| 3 | 骨膜分离器 |  |  | 20 |  | 用于口腔手术中分离制定部位的软组织。 |
| 4 | 牙科刮治器 | Ⅱ型 (3#、4#、6#、7#) A 套装 |  | 5 |  | 牙科刮治器表面应光滑、圆整，有良好的耐腐蚀性能。 |
| 5 | 止血钳 | 12.5cm |  | 20 |  | 产品应有良好的弹性和牢固性；有良好的耐腐蚀性 |
| 6 | 金冠剪 | 直11cm |  | 20 |  | 剪刀开闭应灵活；剪刀应有良好的耐腐蚀性； |
| 7 | 正畸钳 | 细丝弯制型 A |  | 1 |  | 正畸钳采用不锈钢材料加工；正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象。正畸钳具备耐腐蚀性能。 |
| 8 | 正畸钳 | 标准末端切断型 A |  | 1 |  | 正畸钳采用不锈钢材料加工；正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象。 正畸钳具备耐腐蚀性能。 |
| 9 | 正畸钳 | 单头转矩形成型 A |  | 1 |  | 正畸钳采用不锈钢材料加工；正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象。 正畸钳具备耐腐蚀性能。 |
| 10 | 方丝弓成型器 | 0° A |  | 1 |  | 具备可调式调节套，能使相应规格方丝轻松放入并自由调节。 |
| 11 | 正畸钳 | 游离钩专用型 A 短头 |  | 1 |  | 正畸钳采用不锈钢材料加工；正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象。 正畸钳具备耐腐蚀性能。 |
| 12 | 持针钳 | 14cm |  | 20 |  | 用于夹持缝合针、金属夹等器械。 |
| 13 | 橡皮障套装 |  |  | 5 |  | 橡皮障套装由橡皮障、橡皮障支架、橡皮障夹、橡皮障夹钳、橡皮障打孔器、牙科橡皮障楔线、楔子组成；夹钳应装有机械性的锁定和解锁部件； |
| 14 | 真空成型机 | IV型 |  | 1 |  | 1.工作模式：自动送片、自动加热、自动加压、自动保压、自动复位 2.控制模式：触摸屏控制 3.设备维护：具有故障检测界面 4.散热功能：具有自动散热功能 5.可用膜片：兼容圆片和方片 6.工作气压：4.0-5.0bar 外供气压：6-10bar |
| 15 | 牙科弯手机 |  |  | 10 |  | 1、弯手机跳动幅度≤ 0.02mm； 2、采用LED光纤照明； 3、齿轮采用进口不锈钢，可承受扭矩≥80 N•cm，最高转速≥2000 r/min； 4、采用标准的E型接口，转速比为20：1； 5、采用内外水双重冷却方式。 |