## Sheet1
附件1： | 隔音室、屏蔽室、声场测试室项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求
（一） | 屏蔽室
1 | 尺寸：外尺寸：2100×2100×2600（长×宽×高）单位：mm ，墙体厚度≤14cm。（根据场地要求定制）
2 | 性能：室内本底噪声符合≤25dB标准，（室外本底噪声≤60dB）
3 | 环保材料，符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
4 | 要求无甲醛环保吸音棉；投标时提供国家法定机构出具的“无甲醛环保吸音棉检测报告”复印件并加盖公章。
5 | 构件隔声测定：复合隔声墙，高性能薄墙隔声设计。
6 | 信号转接系统：数字式十通道信号转接，不得使用直插式转接，防止漏声。转接系统上标明气导骨导，与听力计良好对接。
7 | 隔音门：一套钢制磁控隔声门。采用无孔安装及磁吸技术(冷轧钢板+吸音材料+磁吸材料)：隔声量≥50dB(A)
8 | 外表面：工厂专业静电喷涂, 不允许现场喷涂。不允许现场焊接能拆装搬迁。防潮、防锈。
9 | 主动式有源通风系统；迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥35m³/小时，做消音处理，消音量大于25dB。
10 | 隔音窗：钢制外框+双层钢化玻璃
11 | 电气系统：照明：LED吸顶灯 1 套、开关：双开开关 1 只，插座：5孔插座 2 只隔声室最大负载≤2kW
（二） | 隔音室
1 | 尺寸：外尺寸≥2.1m×2.8m×2.6m ，墙体厚度≤15cm。（根据场地要求定制 ）
2 | 功能：满足脑干听觉诱发电位测试和临床测试需要；
3 | 性能：室内本底噪声符合≤25dB 标准，（室外本底噪声≤60dB），做消音处理，消音量≥35dB；
4 | 环保材料，符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
5 | 要求无甲醛环保吸音棉；投标时国家法定机构出具的“无甲醛环保吸音棉检测报告”复印件并加盖公章。
6 | 构件隔声测定：复合隔声墙，高性能薄墙隔声设计；
7 | 信号转接系统：数字式十通道信号转接，不得使用直插式转接，防止漏声，转接系统上标明气导骨导；
8 | 隔音室含有听力测试软件、能连接现有听力诊断设备、整合听力计、 声阻抗测试报告 （冷轧钢板+隔音材料+磁吸材料）；
9 | 隔音窗：双层中空玻璃 隔声观察窗： 隔声橡胶压条+不锈钢封边(或喷塑钢封边)；
10 | 电源、照明系统：灯具、面板；
11 | 具备屏蔽微弱电信号功能，完成诱发电位，纯音测听需要；
12 | 主动式有源通风系统；迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥35m³/小时；
13 | 减振器额定载荷；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/只； 阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变；
14 | 全钢磁控隔声门：净尺寸≥1860mm×770mm，要求正、反面全钢结构，无孔 安装，外表面不能有螺丝等金属物件，以免划伤衣物；开关自如，不得安装门锁， 隔声量≥50 dB（A），双层冷轧钢板+隔音材料+磁吸材料；
15 | 采用环保阻尼隔声板，采用防火铝塑复合板；
16 | 隔、吸音墙体：双面静电喷涂处理；强共振吸声层(隔音层+空气层+吸音层)；
17 | 屏蔽材料：要求采用 80 目紫铜网，0.35mm 锌铁板作屏蔽材料，屏蔽室内使用电源必须采用滤波处理；屏蔽系统：六面墙体内均敷设 80 目优质铜网，确保有效屏蔽 AM 波。
18 | 地面：环保吸音地毯
19 | 内表面：穿孔铝板或聚酯纤维吸音板；
20 | 外表面：工厂专业静电喷涂，不允许现场喷涂、焊接，能拆装搬迁。防潮、防锈。钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振；
（三） | 声场测试室
1 | 尺寸：外尺寸：3200×3000×2600（长×宽×高） 单位：mm，（根据场地要求定制 ）
2 | 性能：室内本底噪声符合≤25dB标准，（室外本底噪声≤60dB），墙体厚度≤16cm。
3 | 环保材料，符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；
4 | 要求无甲醛环保吸音棉；投标时提供国家法定机构出具的“无甲醛环保吸音棉检测报告”复印件并加盖公章。
5 | 构件隔声测定：复合隔声墙，高性能薄墙隔声设计。
6 | 信号转接系统：数字式十通道信号转接，不得使用直插式转接，防止漏声。转接系统上标明气导骨导，与听力计良好对接。
7 | 隔音门：一套钢制磁控隔声门。采用无孔安装及磁吸技术(冷轧钢板+吸音材料+磁吸材料)：隔声量≥50dB(A)
8 | 外表面：工厂专业静电喷涂, 从环保角度出发不允许现场喷涂。不允许现场焊接能拆装搬迁。防潮、防锈。
9 | 数控设备高精度加工（配合误差不超过0.08mm），确保产品配合紧密，隔声量提高，稳固耐用。
10 | 主动式有源通风系统；迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥35m³/小时，做消音处理，消音量大于35dB。
11 | 配有游戏测听声场音箱、连接电测听，声场测试系统进行游戏测听时可根据幼儿身高进行自动升降。
12 | 隔音窗：钢制外框+双层钢化玻璃
13 | 电气系统：照明：LED吸顶灯 1 套、开关：双开开关 1 只、插座：5孔插座 2 只。隔声室最大负载≤2kW
建设完成后，需提供国家法定的计量检测报告，确保隔音效果符合标准。以上产品颜色可根据用户要求提供
二 | 配置清单
（一） | 屏蔽室配置清单：
1 | 屏蔽室主体 1套
2 | 隔音窗 1套
3 | 隔音门 1套
4 | 信号转接器 1套
5 | 通风系统 1套
6 | 电气系统（灯具、开关） 1套
（二） | 二、隔音室配置清单
1 | 隔声室主体 1套
2 | 隔音窗 1套
3 | 隔声屏蔽门 1套
4 | 信号转接器 1套
5 | 通风系统 1套
6 | 电气系统（灯具、开关） 1套
7 | 减振器 1套
（三） | 声场测试室配置清单
1 | 声场测试室主体 1套
2 | 隔音窗 1套
3 | 隔声门 1套
4 | 信号转接器 1套
5 | 通风系统 1套
6 | 电气系统（灯具、开关） 1套
7 | 减振器 1套
基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则作无效响应处理。
三 | 商务条款
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：五年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则作无效响应处理。