## Sheet1
附件1： | 手术患者转运车项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求
1.1 | 尺寸：床面长度1930至2130mm之间，宽度640至800mm之间，高度可调节范围550-860mm之间。
1.2 | 材质：车架主体采用冷轧钢管，床面主体采用 ABS 材料。使用防滑静音轮。
1.3 | 整车可通过手动液压升降调节高度。具备背板抬升功能，背板气压助力角度范围不小于0-70度可调，快速释放。
1.4 | 使用稳固性好的万向中控静音脚轮；带有中心导向轮。
1.5 | 带3个可调节的不锈钢输液杆。
1.6 | 床：由环保PP材料组合，配有病人捆绑束带 2 根。
1.7 | 床垫：厚度4cm~8cm，材质具有防水、耐腐蚀、不发霉、易清洁功能。 每床配过床垫一个，有拉手，厚度2cm~5cm。
1.8 | 床头处具有氧气瓶槽设计，氧气瓶搁架可放4L氧桶。
1.9 | 四片可隐藏式安全护栏（床体两侧各两片，气弹簧辅助自动下降）。
1.1 | 整车最大承重不低于 250kg。
二 | 配置清单（单台配置）
2.1 | 转运床1张
2.2 | 绑束带2根
2.3 | 床垫和过床垫各1张
2.4 | 不锈钢输液架2根
基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则作无效响应处理。
三 | 商务条款
3.1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
3.2 | 质保期：五年
3.3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
3.4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
3.5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
3.6 | 验收方法：一次性验收
3.7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则作无效响应处理。