## Sheet1
附件1： | 高压灭菌器项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求
1.1 | 容积：≥60L
1.2 | 材质：材料强度不低于SUS304不锈钢
1.3 | 设计压力：-0.1 Mpa～0.3Mpa
1.4 | 灭菌温度：不少于134°C
1.5 | 使用寿命：≥8年或16000次循环
1.6 | 主体保温：玻璃棉保温层
1.7 | 腔壁加热：覆膜式加热膜，节能省时，灭菌器内置即时蒸汽发生器。
1.8 | 最高工作压力：0.22MPa。
1.9 | 采用高效的抽真空系统，工作噪音低，极限真空可达≤-90KPa。
1.1 | 灭菌器采用自动门结构，内置敞开式水箱，便于水箱清洗，水箱一次注满水后可多次运行程序，配置水质监测模块，保证蒸汽质量的可靠性。
1.11 | 操作界面，液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息。
1.12 | 设有包含且不限于裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、快速程序等灭菌程序；B&D测试、真空测试程序以及预热、干燥辅助类程序。
1.13 | 注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行。
1.14 | 强力真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2%，敷料干燥后残余湿度不超过1%。
1.15 | 不小于0.22μm除菌高效空气过滤器
1.16 | 感应式操作模式
1.17 | 超温自动保护装置；蒸汽发生器的多重控制与保护、门安全联锁装置、双重超压保护、电子电路安全装置
二 | 配置清单
2.1 | 蒸汽灭菌器1台
2.2 | 密封条4根
基本项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则作无效响应处理。
三 | 商务条款
3.1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
3.2 | 质保期：四年
3.3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起四年的质量保证期；验收提供国家法定检测机构的检测报告； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
3.4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
3.5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
3.6 | 验收方法：一次性验收（提供）
3.7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
基本项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则作无效响应处理。