一次性使用呼吸机管路

1．基础配置：加强型管路，内壁光滑至少包含有创双接水杯（≥2m）管路、配有吸痰呼吸延长管、吸痰接头和转换接头，管路中有两处可拆卸接头。

2．外观要求：呼吸机管路外观应整洁，色泽应均匀，无伤痕、划痕、裂纹、黑点、气泡、机械杂质及扭结。

3．气流阻力：呼吸机管路（成人：额定流量为30L/min；儿童管或婴儿：额定流量为5L/min）以标准的额定流量对呼吸管路试验时，压力增量不应超过0.2kPa。

4．泄漏率：成对供应并与一个非回转Y形件连为一体的管路的泄漏速率应不超过50mL/min；一个管路的泄漏速率应不超过25mL/min。

5．管路顺应性：6 kPa压力下的呼吸管路顺应性应不超过每米长度管路10mL/kPa。

6．灭菌要求：环氧乙烷灭菌，残留量应小于10μg/g。

- 有创/无创 呼吸机通用。

- 最低价中标