## Sheet1
附件1： | 超声波治疗仪项目
一 | 技术参数/服务需求 |  | 备注
1 | 配有触摸显示屏，触屏操作。
2 | 具备连续输出和脉冲输出模式
3 | 具有波段输出，输出频率不少于：16Hz
4 | 脉宽范围：0.5ms-8ms；
5 | 超声频率：单头可实现双频输出：1 MHz和3 MHz
6 | 处方功能：内含≥20个临床常见疾病的标准处方，≥19个自定义处方
7 | 治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位；
8 | 智能输出：实时显示治疗输出剂量，输出剂量随着探头与皮肤的接触面积变化而变化，以保证单位面积内输出能量稳定；
9 | 治疗时间范围：0-30min，可一键实现5min、10min、15min快速调节时间；
10 | 探头：配有5cm²±0.1cm²探头（探头为防浸式设计，可用于水下治疗）
11 | 可扩展吸附式超声，开展低强度脉冲超声技术；
12 | 脉冲调制功能：占空比种类≥5种
13 | 便携式主机重量:≤1.2Kg
14 | 带有自动报警功能：探头接触面低于65%，设备自动暂停输出，治疗时间停止，探头连接处灯会亮起并有声音提示，提示探头与皮肤接触不良，操作者这时只要让探头与皮肤有足够的接触，设备自动重新工作。
15 | 声强调节：0.1W≤声强≤1.0W范围：调节步进≤0.05W。
16 | 声强大小可调节。
二 | 配置清单（单台） | 数量 | 备注
1 | 主机 | 1台
2 | 超声治疗头 | 1个
3 | 耦合剂, 250 ml | 1瓶
4 | 探头支架及固定螺丝 | 1套
5 | 十字刀工具 | 1把
6 | 电源线 | 1根
基本项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则作无效响应处理。
三 | 商务条款 |  | 备注
1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
2 | 质保期：三年
3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
6 | 验收方法：一次性验收
7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
基本项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则作无效响应处理。