附件1：

免散瞳眼底照相机市场调研需求

一、硬件核心参数要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 视场角 | ≥40° |
| 最小瞳孔直径 | ≤4.0mm |
| 屈光度调节范围 | 覆盖-15D～+15D，且具备自动调焦功能 |
| 图像采集像素 | ≥1200万像素 |
| 照明与闪光方式 | 眼底观察采用红外LED；拍摄闪光采用白光LED |
| 图像格式 | 支持JPEG格式，外部存储 |
| 红外光谱范围 | 770nm～930nm |
| 白光光谱范围 | 380nm～800nm |
| 闪光色温 | 4000K≤TC≤7000K |
| 分辨率 | 视场中心≥60lp/mm 视场中部≥40lp/mm 视场边缘≥25lp/mm |
| 设备尺寸与重量 | ≤50cm×35cm×60cm，重量≤25kg |
| 设计寿命 | ≥5年 |
| 电源与环境适应性 | 输入AC 100-240V,50/60Hz；工作温度：+5℃~+40℃ |

二、软件及AI辅助诊断功能要求

| 功能模块 | 详细技术指标要求 |
| --- | --- |
| 1.辅助诊断病种 | 支持≥2种眼底病变的辅助诊断。 |
| 2.图像质量控制 | 自动识别质量不合格图片并给出提示。 |
| 3.拍摄定位要求 | 支持分别以双眼视盘和黄斑为中心进行拍摄。 |
| 4.眼底异常特征自动分析 | 具备糖尿病视网膜病变的自动识别与分级功能，并支持≥2种其他常见眼底病变（如高血压眼底改变、黄斑变性等）的辅助诊断。 |
| 5.量化数据分析 | 支持视盘、视杯的自动测量，提供杯盘比（CDR）等青光眼相关量化指标。 |
| 6.历史对比功能 | 支持自动识别并匹配同一患者的历史眼底照片，实现病灶变化的自动对比分析。 |
| 7.病灶标注可视化 | 能在眼底图上用不同颜色框或线条，自动标注出出血、渗出、视盘、黄斑等关键结构和病灶区域。 |
| 8.报告审核机制 | 支持将AI分析结果上传至合规的互联网医院平台，由执业医师进行远程审核并出具正式报告。平台须取得省级卫生健康行政部门颁发的《互联网医院执业许可证》。 |
| 9.数据管理平台 | 配备本地或云端数据管理系统，可对患者信息、影像资料、随访记录进行统一管理，并支持数据统计分析。 |

三、售后及配套要求

- 整机质保：5年。

- 维修响应：出现故障后48小时内响应。

- 软件升级：软件提供终身使用授权及免费升级。

- 操作培训：提供操作培训。

- 接口对接：支持与医院HIS/PACS等系统对接。