附件1：

胰岛素泵市场调研需求

| 序号 | 参数类别 | 通用技术描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素浓度适配 | 支持U40和U100两种胰岛素浓度 |
| 2 | 胰岛素类型 | 兼容短效和速效胰岛素 |
| 3 | 基础率设置 | 支持自动分配和手动个性化设置两种模式 |
| 4 | 临时基础率 | 可设置临时基础率时间范围（0~24小时），最小设定量≤25% |
| 5 | 外观类型 | 具备便捷的操作界面（按键式或触控式均可），带有操作反馈提示（声响或震动） |
| 6 | 配套系统信息 | 可实时显示耗材已使用时长、自动同步上传工作状态至云端，通过App或电脑端软件呈现 |
| 7 | 大剂量快捷键 | 具备一键注射功能，支持声音确认 |
| 8 | 记忆功能 | 设备断电后，设置参数不丢失 |
| 9 | 大剂量预设 | 可预设三餐大剂量，具备防止重复输注功能 |
| 10 | 基础率步长 | ≤0.025U/h |
| 11 | 最大储药量 | ≥3.0ml（300U） |
| 12 | 安全保护 | 按键自动锁定，医生/工程师分级密码权限 |
| 13 | 报警提示 | 涵盖阻塞、低电量、低药量、输注中断、药尽等必要警示 |
| 14 | 提示功能 | 具备按键音、用餐提醒、测血糖提醒等 |
| 15 | 电源方式 | 充电电池 |
| 16 | 低药量预警 | 具备低药量预警功能，阈值可调最大范围≥50U |
| 17 | 输注管路接口 | 通用美式接口 |
| 18 | 配套耗材 | 同时提供软针和钢针两种选择 |
| 19 | 设备整机寿命 | 设计使用年限长（≥10年） |
| 20 | 整机质保 | 5年 |