腹腔镜系统
市场调研需求
一、技术参数要求
（一）4K/3D兼容内窥镜摄像系统主机
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	成像分辨率
	全链路4K成像，输出分辨率≥3840×2160像素，逐行扫描

	2
	3D成像能力
	主机原生支持3D立体成像，可切换2D/3D模式，无需额外增加处理主机

	3
	3D成像技术
	采用双目立体成像技术，3D模式下左右眼同步输出，无重影无延迟

	4
	帧率
	4K模式下帧率≥60帧/秒，3D模式下帧率≥30帧/秒，画面流畅无卡顿

	5
	操作界面
	主机配备≥7英寸彩色触摸屏，支持触摸操作设置参数

	6
	图像模式
	支持≥4种图像模式（白光、染色增强、血管增强、细节增强等）

	7
	图像增强功能
	具备细节增强、色彩增强、暗场增强等≥3种图像优化功能

	8
	电子放大
	支持≥16倍电子变焦放大

	9
	白平衡
	支持自动白平衡、手动白平衡校准

	10
	画中画功能
	具备画中画、图像冻结、图像对比功能

	11
	视频输出接口
	支持多种数字输出接口（DP/SDI/DVI/HDMI等不少于3种），支持3D信号输出

	12
	存储接口
	主机配备≥3个USB接口，支持U盘直接存储手术图像及视频

	13
	智能光源联动
	具备智能光源联动功能，可自动调节光源亮度

	14
	除烟雾功能
	具备术中除烟雾/除雾图像处理功能

	15
	电气安全分类
	I类设备，CF型应用部分（防除颤心脏级）

	16
	多镜兼容
	支持同品牌多种规格镜体（4K光学镜、3D电子镜、0°/30°等）即插即用



（二）4K超高清摄像头
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	感光芯片
	采用超高清CMOS传感器

	2
	有效像素
	≥800万像素

	3
	最低照度
	≤0.5Lux，低光照环境下图像清晰

	4
	按键功能
	摄像头手柄配备≥3个功能按键（拍照、录像、白平衡等）

	5
	防水等级
	≥IPX8级防水，可全浸泡消毒

	6
	消毒方式
	支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌、浸泡消毒等多种方式

	7
	人体工学
	手柄符合人体工学设计，握持舒适



（三）医用内窥镜冷光源
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	光源类型
	LED光源，支持近红外光和白光

	2
	白光光通量
	≥1100lm，保证深腔手术亮度

	3
	光源寿命
	LED光源使用寿命≥30000小时

	4
	亮度调节
	≥30级亮度可调，支持手动和自动调节

	5
	荧光波长
	近红外荧光波长范围800-900nm

	6
	冷却方式
	具备高效散热系统，长时间工作光源稳定

	7
	电气安全
	I类CF型应用部分

	8
	接口兼容
	兼容标准光纤导光束接口



（四）4K光学荧光腹腔内窥镜
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	规格配置
	30°镜2条，直径10mm

	2
	视场角
	≥80°，视野开阔

	3
	工作长度
	≥300mm，满足普外科手术深度需求

	4
	景深范围
	3mm-200mm以上

	5
	防雾设计
	镜体具备防雾涂层或加热防雾功能

	6
	消毒方式
	支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌

	7
	材料
	医用不锈钢外鞘，蓝宝石镜片

	8
	适配性
	可兼容品牌4K摄像头配套使用，即插即用



（五）3D电子腹腔内窥镜
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	规格配置
	30°3D电子镜2条，直径10mm，共2条 

	2
	成像方式
	双目电子成像，左右双通道独立传感器，真实立体成像

	3
	视场角
	≥75°，立体视野开阔

	4
	工作长度
	≥300mm，满足普外科手术深度需求

	5
	景深范围
	5mm-150mm以上，立体景深效果良好

	6
	3D效果
	立体感强，层次分明，无明显眩晕感

	7
	消毒方式
	支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌

	8
	防雾设计
	具备防雾功能

	9
	光学畸变
	相对畸变≤2%

	10
	适配性
	可兼容品牌3D摄像头及主机配套使用，即插即用



（六）光纤导光束
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	类型
	医用级光纤导光束

	2
	长度
	≥3m

	3
	直径
	≥4.5mm

	4
	传光效率
	高透光率光纤材料，光衰小

	5
	消毒方式
	支持高温高压灭菌

	6
	数量
	标配3根



（七）医用气腹机
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	最大流速
	≥40L/min，满足快速补气需求

	2
	压力调节范围
	1-30mmHg连续可调

	3
	压力精度
	压力显示精度±2mmHg以内

	4
	供气模式
	支持钢瓶供气和中央供气两种模式自动切换

	5
	手术模式
	具备小儿模式、成人模式等≥2种预设模式

	6
	加热功能
	具备气体加温功能，减少患者低体温风险

	7
	报警功能
	超压报警、供气不足报警、故障报警等声光报警

	8
	显示操作
	数字显示压力、流量参数，按键或触摸操作

	9
	过滤系统
	配备细菌过滤器



（八）4K/3D兼容医用监视器
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	屏幕尺寸
	≥32英寸

	2
	分辨率
	3840×2160（4K UHD）

	3
	3D显示能力
	原生支持3D立体显示，兼容偏光式/快门式3D，与主机3D输出匹配

	4
	显示类型
	医用级液晶监视器，非民用显示器

	5
	亮度
	≥350cd/m²

	6
	对比度
	≥1000:1

	7
	输入接口
	支持多种4K/3D信号输入接口

	8
	3D眼镜
	配套提供医用3D眼镜≥6副，另配4副夹片

	9
	安装方式
	支持台车安装或悬臂安装



（九）医用图文工作站
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	图像采集
	支持4K高清图像实时采集、录像

	2
	存储容量
	内置固态硬盘≥1TB，支持大容量手术视频存储

	3
	数据导出
	支持U盘、移动硬盘导出图像和视频

	4
	报告功能
	具备手术报告模板，可编辑打印

	5
	患者管理
	支持患者信息录入、查询、病例管理

	6
	DICOM接口
	支持DICOM3.0标准，可对接医院系统

	7
	刻录功能
	支持光盘刻录或移动存储备份

	8
	电脑配置
	主流配置商用电脑，显示器≥24英寸

	9
	打印机
	配备彩色喷墨或激光打印机

	10
	脚踏开关
	配备脚踏开关，支持术者脚踏控制拍照录像



（十）医用台车及其他
	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	台车
	专用医用台车，带刹车万向轮，分层设计，集成整套设备

	2
	线缆管理
	具备线缆收纳整理装置
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手术器械
	1. 资质合规：所有产品须为已注册的医疗器械产品，对应品类须具备有效的医疗器械注册/备案凭证，随货附带产品合格证/说明书、生产厂家资质文件。
2. 材质要求：手术器械类采用符合GB/T 4234要求的医用级不锈钢制造；不锈钢容器类采用医用级不锈钢板材，整体耐腐蚀、易清洁。
3. 灭菌适配：可耐受134℃高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷低温灭菌，反复灭菌循环后无锈蚀、不变形、功能性能不衰减。
4. 通用工艺：产品表面光洁，无锋棱、毛刺、裂纹、锈蚀及明显划痕；活动部件开闭灵活、锁止可靠；规格标识清晰耐久，经反复清洗灭菌不脱落。


二、系统配置清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	4K/3D兼容内窥镜摄像系统主机
	台
	1
	支持2D及3D成像模式切换

	2
	4K超高清摄像头
	个
	1
	采用超高清CMOS传感器

	3
	医用LED冷光源
	台
	1
	白光+近红外荧光双模式

	4
	医用光纤导光束
	根
	3
	可高温高压消毒

	5
	30°4K腹腔内窥镜
	条
	2
	10mm直径，光学镜

	6
	30°3D电子腹腔内窥镜
	条
	2
	10mm直径，立体成像

	7
	医用气腹机
	台
	1
	含配套管路和二氧化碳钢瓶

	8
	4K/3D兼容医用监视器
	台
	1
	≥32英寸，支持3D显示，3D眼镜≥6副，夹片4副

	9
	医用图文工作站
	套
	1
	含电脑、打印机、软件

	10
	专用医用台车
	台
	1
	集成整套设备

	11
	电刀
	台
	1
	具备单极、双极多种输出模式，满足临床手术电切、电凝需求。

	12
	手术器械
	套
	2
	手术器械单套包含：单极线1付、持针器1把、电凝钩1把、电凝棒1把、吸引器1把、钛夹钳1把、 胆囊抓钳1把、探棒1把、棘齿钳1把、弯分离剪1把、钝头分离钳2把、空心钳3把、弯分离钳3把

	13
	腹腔镜吸引电凝棒
	把
	1
	满足手术中边吸引边凝血功能


注：以上为完整腹腔镜系统标配，可提供优于或相当于上述配置的产品。
三、服务要求
	序号
	项目
	要求

	1
	质保期
	整机免费质保5年

	2
	安装培训
	免费上门安装调试，提供操作培训、临床应用培训。每年不少于4次巡检保养并提供报告

	3
	软件升级
	软件终身免费升级
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