制备型HPLC调研需求

1.运行环境

1.1.环境温度：5℃～40℃

1.2.工作电压：AC220V±10%，50Hz

2.技术参数

2.1.四元梯度泵

2.1.1.串联式双柱塞往复泵，20～80μL自动连续可变冲程

2.1.2.流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率：≦0.001mL/min

2.1.3.流量精度：≤0.070%RSD

2.1.4.压力范围：0～400bar

2.1.5.压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.6.可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.7.梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%

2.2.真空在线脱气机

2.2.1.通道：四个独立通路

2.2.2.内体积：每个通路≥1.5mL

2.2.3.流速：每个通路≥10mL/min

2.2.4.PH范围：1～14

2.2.5.内部材料：PTFE

2.3.自动进样器

2.3.1 样品容量：≥132位2ml样品盘

2.3.2 进样范围：≥0.1~100μL

2.3.3进样精度：≤ 0.25% RSD

2.3.4 交叉污染：≤0.004%

2.3.5 重复进样次数：1-99次/样品

2.3.6控制功能：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率

2.3.7压力范围：0-600bar

2.4.柱温箱

2.4.1柱容量：≥4根色谱柱

2.4.2 温度范围：具有降温功能，室温以下10℃-85℃（最低4℃）

2.4.3 温度稳定性：≤±0.1℃

2.4.4 温度准确度：≤±0.5℃

2.4.5 温度精度：≤0.05℃

2.4.6 静态温控，≥1个独立温度区，帕尔贴加热

2.5 二极管阵列检测器

2.5.1 波长范围：≥190～900nm；

2.5.2 波长准确度：≤±1nm；

2.5.3 数据采集频率：≥100Hz；

2.5.4二极管个数：≥1024；

2.5.5二极管宽度：≤1 nm；

2.5.6可编程狭缝宽度：1、2、4、8、16nm；

2.5.7检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图；

2.5.8实时观测紫外光谱图；

2.6 馏分收集器

2.6.1 最大系统流量：≥10 mL/min

2.6.2 最大收集体积：≥20 mL

2.6.3 触发模式：

时间片段

峰值（阈值，上升斜率/下降率）

时间表（时间间隔和峰的组合）

2.7数据处理系统

2.7.1  Windows 10操作环境，液相色谱软件，三维光谱分析软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析

2.7.2  GLP功能

2.7.3 维护信息预报系统（EMF）

2.7.4 电子记录维护和错误及故障信息

2.8鼓风干燥箱：
1.箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板

2.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能

3.可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

4.控温范围：RT+10～250℃

5.恒温波动度：≤±1.0℃

6.温度分辨率：0.1℃

7.温度均匀度：±3%(测试点为100℃)

8.输入功率：2050W

9.容积：≥136L

10.内胆尺寸（mm）W*D*H：≥550*450*550

11.外形尺寸（mm）W*D*H：≤840*580*730

12.载物托架：≥2块

13.定时范围：≥0～9999min

14.电源电压： AC220V 50HZ
2.9防爆柜：
容量≥：170L

外尺寸≤：1650*1090*460mm

内尺寸≤：1560*990*380mm

内置≥：2块层板

重量≤：75kg左右，带通风口
3.0 仪器配置清单

3.0.1　四元泵（含工具包、脱气机、溶剂瓶、主动阀、柱塞清洗附件）1套

3.0.2　自动进样器1套

3.0.3　制冷柱温箱1套

3.0.4  二极管阵列检测器(含流通池)1套

3.0.5　馏分收集器1套

3.0.6  液相色谱工作站1套（操作系统：Windows 11专业版或企业版；处理器类型和速度：Intel i5及以上，3GHz或更高、4核；物理内存（RAM）：16GB、硬盘：1T；彩色打印机一台，工作站桌椅二套，真皮带轮转椅二个。）

3.0.7：2ml进样小瓶100个，过滤白头5个，PEEK管线1套，两通1个，PEEK手紧式接头10个， C18色谱柱2根

3.0.7　鼓风干燥箱     1台

3.0.8 防爆柜    1个

3.1整机质保二年。