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外科显微镜项目市场调研需求
规格一：（数量：2台）
一、功能需求
  1.镜头支持倾斜角度调节 
  2.标配高清直播、摄录像一体化功能 
  3.照明光源采用卤素灯，支持四级调光
  4.支持电动调焦，调焦行程≥40mm
  5.光学系统：采用两组四通道光学系统，无需分光器切换光路  
  6.配置两组光源，支持瞬间切换 
  7.双目屈光度调节范围：-6D～+6D 
8.横臂最大伸展长度≥1000mm 
  9.镜体方向调节：水平旋转±180°，左右摆动±90°，前后俯仰±30° 
  10.平衡臂配置双调节旋钮，旋转调节范围≥360°，伸展臂长度≥1000mm 
11.支持术中同步录像、实时直播输出手术画面 
  12.配置32寸及以上高清显示器 ，高清触控屏，支持遥控器操作、视频回放、快速剪辑、一键导出
  13.瞳距调节范围：55mm～75mm 
  14.横臂上下升降调节范围≥250mm 
  15.高清摄像头分辨率≥1920×1080P，配一体化支架 
  16.支持术中影像实时记录、存储、导出，可抓拍术中静态图像 
二、配置清单
1.显微镜主镜（双人四目）1台 
  2.立式平衡支架1套 
  3.电动调焦机构1套 
  4.镜筒调倾机构1套 
  5.一体化高清直播摄录像系统1套 
三、服务与维保要求
1.提供免费现场安装、调试及临床操作培训。
2.整机质保3年，终身提供技术支持与维护服务。
3.质保期内免费提供软件升级、定期预防性维护。
4.具备充足零配件储备
（二）规格二（数量：4台）
一、功能需求 
1.镜筒支持倾斜角度调节 
2.照明光源采用卤素灯，支持四级调光 
3.支持电动调焦，调焦行程≥40mm 
4.光学系统：采用两组四通道光学系统，无需分光器切换光路 
5.配置两组光源，支持瞬间切换 
6.双目屈光度调节范围：-6D～+6D 
7.横臂最大伸展长度≥1000mm 
8.镜体方向调节：水平旋转±180°，左右摆动±90°，前后俯仰±30° 
9.平衡臂配置双调节旋钮，旋转调节范围≥360°，伸展臂长度≥1000mm 
10.瞳距调节范围：55mm～75mm 
11.横臂上下升降调节范围≥250mm 
二、配置清单
1.显微镜主镜（双人四目）1台 
2.立式平衡支架1套 
3.电动调焦机构1套 
4.镜筒调倾机构1套 
三、服务与维保
1.提供免费现场安装、调试及临床操作培训。
2.整机质保3年，终身提供技术支持与维护服务。
3.质保期内免费提供软件升级、定期预防性维护。
4.具备充足零配件储备。

