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一、使用功能：适用于连续性肾脏替代治疗和血浆置换治疗
二、基本功能：治疗模式：连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换治疗（TPE）
三、机器参数：
1)	血泵流量：30-450ml/min
2)	最大置换液流速：≥8000ml/h
3)	最大透析液流速：≥8000ml/h
4)	输入压（即动脉压监测显示范围）：-250mmHg～+450mmHg；
5)	回输压（即静脉压监测显示范围）：-50mmHg~+300mmHg
6)	滤器前压（即滤器压监测范围）: -50mmHg～+300mmHg
四、其他性能需求：
1)	≥5泵设计（包含肝素泵/钙泵）
2)	彩色触摸屏≥12 英寸，具备中文界面
3)	液体壶不少于1个，治疗中具有手动液位调节功能
4)	能适用于低患者体重≤35Kg
5)	内置后备电源，外电断电后整机可以连续工作≥20分钟
6)	整机配置称重器≥4个，称重器（枸橼酸称除外）最大负荷不低于10kg；
7)	标配加温装置，温度设定范围：35℃-38℃；
8)	空气探测器测量方式：超声波检测
9)	漏血探测器测量方式：光学检测，可检测≤0.5mL/min 
五、商务条款   
1)设备质保三年

